项目编号：SCIT-GN-2022070044

泸州市中医医院

普通耗材购置及配送服务（第五批）采购项目

采

购

需

求

泸州市中医医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2022年7月

一、预算金额：人民币22161025元。其中01包：人民币7799000元；02包：人民币3010625元；03包：人民币5865200元；04包：人民币1413000元；05包：人民币1375000元；06包：人民币2698200元。

二、项目简介：

1.本项目拟采购医用耗材1批及相关配送服务供应商。

2.本项目各包拟确定入库供应商(成交人)数量清单如下：

| 序号 | 包号 | 各包入库供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01、02、03、04、05、06 | 1家 |  |

3.采购清单如下：

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 是否允许进口 | 单位 | 预采购数量（3年） | 单品最高限价（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 麻醉包 | 01-01 | 麻醉机呼吸机用管路 | 否 | 套 | 20000 | 28 | 该产品为医用气体进入病人体内的通道 |
|  | 01-02 | 一次性使用气管插管 | 否 | 支 | 5000 | 77 | 供麻醉气体，医用氧气通过口腔进入患者体内时作通道用 |
|  | 01-03 | 一次性使用喉罩气管导管 | 否 | 支 | 5000 | 120 | 供全麻或心心肺人工复苏建立临时人工气道用 |
|  | 01-04 | 一次性使用压力传感器 | 否 | 套 | 5000 | 200 | 测量患者的动脉压和中心静脉压 |
|  | 01-05 | 一次性使用呼吸管路（麻醉面罩） | 否 | 套 | 20000 | 22 | 用于病人辅助呼吸 |
|  | 01-06 | 一次性使用无菌气管插管套装（全麻包） | 否 | 套 | 20000 | 42 | 供医务人员为患者作全麻操作时使用 |
|  | 01-07 | 一次性使用麻醉穿刺包（腰麻硬膜外联合套件） | 否 | 套 | 5000 | 89 | 适用于硬脊膜外腔神经阻滞，蛛网膜下腔阻滞麻醉方法进行穿刺，注射药物 |
|  | 01-08 | 一次性麻醉穿刺包（硬麻包） | 否 | 套 | 10000 | 17.9 | 适用于硬脊膜外腔神经阻滞，蛛网膜下腔阻滞麻醉方法进行穿刺，注射药物 |
|  | 01-09 | 一次性使用无菌双腔支气管插管 | 否 | 支 | 3000 | 600 | 供麻醉气体，医用氧气通过口腔进入患者体内时作通道用 |
|  | 01-10 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 否 | 套 | 5000 | 178 | 人流手术中，防止宫血逆流 |
|  | 01-11 | 鼻咽通气道 | 否 | 支 | 20000 | 33 | 用于手术中建立患者的开放气道 |
| 02包 杂项 | 02-01 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 否 | 个 | 500 | 1280 | 用于腔镜手术中对组织的切割和凝血 |
|  | 02-02 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 是 | 套 | 100 | 5400 | 输注放化疗药物或造影剂的输液工具 |
|  | 02-03 | 可吸收性外科缝线 | 是 | 根 | 2000 | 60 | 本产品适用于软组织的缝合，包括用于小儿心血管组织和眼科手术。 |
|  | 02-04 | 消融电极-电极清洁片 | 否 | 片 | 10000 | 6.5 | 与高频手术器配合使用，在外科手术中作切割或凝血时一次性使用。 |
|  | 02-05 | 一次性使用经皮穿刺气管切开套件 | 否 | 套 | 500 | 2200 | 主要用于临床急救气管节切开，建立人工气道 |
|  | 02-06 | 颅内压传感器 | 是 | 个 | 50 | 10912.5 | 用于测量硬膜下、脑实质、脑室内压力和实施脑脊液（CFS）引流 |
| 03包 试剂包 | 03-01 | 补体C1q测定试剂盒（免疫投射比浊法） | 否 | 盒 | 300 | 4554 | 补体C1q抗原检测可应用于不同类型肾炎及肾小球损伤预后、治疗的实验室鉴别诊断及评估指标。 |
|  | 03-02 | B因子测定试剂盒（免疫投射比浊法） | 否 | 盒 | 300 | 9400 | Ｂ因子的检测可用于：感染恢复期，急性病毒性肝炎，心肌梗死，糖尿病，系统性红斑狼疮，类风湿性关节炎，阵发性血红蛋白尿，Ｃ3肾小球病和不典型溶血尿毒症等疾病的诊断、疾病的活动度以及疾病的进程和疗效的判断等提供重要依据。 |
|  | 03-03 | 硫堇染色剂 | 否 | 盒 | 50 | 18000 | 样品用于各类细胞核DNA的染色 |
|  | 03-04 | 巴氏染色液 | 否 | 套 | 2000 | 300 | 主要用于对脱落细胞的组织学染色 |
|  | 03-05 | RHD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 否 | 支 | 1000 | 179 | 用于检测人Rh血型系统中的D抗原 |
| 04包 眼耳鼻喉 | 04-01 | 鼻塞导管 | 否 | 个 | 1000 | 185 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。 |
|  | 04-02 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 否 | 个 | 6000 | 98 | 用于CT、MRI增强扫描时使用 |
|  | 04-03 | 囊袋张力环 | 是 | 个 | 500 | 1260 | 在悬韧带损伤后使囊袋恢复圆形，适用于白内障手术中，术前或术中悬韧带断裂、悬韧带脆弱以及有囊袋皱缩风险，特别是伴有高度近视的情况下使用。 |
|  | 04-04 | 烫熨治疗贴 | 否 | 片 | 500 | 20 | 供医疗机构作为烫熨疗法的热源用。 |
| 05包 皮肤科 | 05-01 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 否 | 支 | 1000 | 1200 | 用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。 |
|  | 05-02 | 胶原贴敷料 | 否 | 片 | 5000 | 35 | 皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗 |
| 06包 定制义齿 | 06-01 | 定制式固定义齿1 | 是 | 颗 | 200 | 680 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-02 | 定制式固定义齿2 | 是 | 颗 | 200 | 685 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-03 | 定制式固定义齿3 | 是 | 件 | 200 | 320 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-04 | 定制式固定义齿4 | 是 | 件 | 200 | 380 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-05 | 定制式固定义齿5 | 是 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-06 | 定制式固定义齿6 | 否 | 颗 | 200 | 95 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-07 | 定制式固定义齿7 | 否 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-08 | 定制式固定义齿8 | 否 | 颗 | 200 | 48 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-09 | 定制式固定义齿9 | 是 | 颗 | 200 | 65 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-10 | 定制式固定义齿10 | 是 | 颗 | 200 | 88 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-11 | 定制式固定义齿11 | 是 | 件 | 200 | 15 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-12 | 定制式固定义齿12 | 是 | 件 | 200 | 230 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-13 | 定制式固定义齿13 | 是 | 件 | 200 | 140 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-14 | 定制式固定义齿14 | 否 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-15 | 定制式固定义齿15 | 是 | 件 | 200 | 355 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-16 | 定制式固定义齿16 | 是 | 件 | 200 | 530 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-17 | 定制式固定义齿17 | 否 | 件 | 200 | 120 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-18 | 定制式固定义齿18 | 是 | 颗 | 200 | 36 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-19 | 定制式固定义齿19 | 是 | 件 | 200 | 415 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-20 | 定制式固定义齿20 | 否 | 件 | 200 | 120 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-21 | 定制式固定义齿21 | 是 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-22 | 定制式固定义齿22 | 是 | 颗 | 200 | 500 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-23 | 定制式固定义齿23 | 是 | 颗 | 200 | 285 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-24 | 定制式固定义齿24 | 否 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-25 | 定制式固定义齿25 | 否 | 件 | 200 | 450 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-26 | 定制式固定义齿26 | 否 | 件 | 200 | 260 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-27 | 定制式固定义齿27 | 是 | 颗 | 200 | 36 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-28 | 定制式固定义齿28 | 是 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-29 | 定制式固定义齿29 | 是 | 颗 | 200 | 500 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-30 | 定制式固定义齿30 | 是 | 颗 | 200 | 285 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-31 | 定制式固定义齿31 | 否 | 颗 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-32 | 定制式固定义齿32 | 是 | 颗 | 200 | 120 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-33 | 定制式固定义齿33 | 是 | 颗 | 200 | 140 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-34 | 定制式固定义齿34 | 否 | 个 | 200 | 25 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-35 | 定制式固定义齿35 | 否 | 个 | 200 | 12 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-36 | 定制式固定义齿36 | 否 | 件 | 200 | 12 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-37 | 定制式固定义齿37 | 否 | 颗 | 200 | 70 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-38 | 定制式固定义齿38 | 否 | 件 | 200 | 120 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-39 | 定制式固定义齿39 | 否 | 颗 | 200 | 95 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-40 | 定制式固定义齿40 | 是 | 件 | 200 | 188 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-41 | 定制式固定义齿41 | 是 | 件 | 200 | 210 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-42 | 定制式固定义齿42 | 否 | 颗 | 200 | 18 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-43 | 定制式固定义齿43 | 否 | 斤 | 200 | 235 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-44 | 定制式固定义齿44 | 否 | 颗 | 200 | 415 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-45 | 定制式固定义齿45 | 否 | 颗 | 200 | 450 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-46 | 定制式固定义齿46 | 否 | 颗 | 200 | 600 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-47 | 定制式固定义齿47 | 是 | 颗 | 200 | 240 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-48 | 定制式固定义齿48 | 是 | 颗 | 200 | 285 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-49 | 定制式固定义齿49 | 是 | 件 | 200 | 18 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-50 | 定制式固定义齿50 | 是 | 件 | 200 | 240 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-51 | 定制式固定义齿51 | 是 | 件 | 200 | 150 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-52 | 定制式固定义齿52 | 是 | 颗 | 200 | 530 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-53 | 定制式固定义齿53 | 是 | 颗 | 200 | 470 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-54 | 定制式固定义齿54 | 是 | 颗 | 200 | 1175 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-55 | 定制式固定义齿55 | 否 | 颗 | 200 | 220 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-56 | 定制式固定义齿56 | 否 | 颗 | 200 | 220 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-57 | 定制式固定义齿57 | 否 | 颗 | 200 | 150 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-58 | 定制式固定义齿58 | 否 | 颗 | 200 | 155 | 恢复咀嚼功能 |
|  | 06-59 | 定制式固定义齿59 | 否 | 颗 | 200 | 115 | 恢复咀嚼功能 |

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。

三、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

6.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录【提供承诺函】；

7.参与比选的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并具有所投产品的经营许可或经营备案证明材料复印件【提供证书复印件】。

8.签署合同前须在四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行备案。【①可提供承诺函；②若已备案的可提供平台登录后单位页面截图】

9.参与比选的供应商须承诺：所投产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，均具有国家食品药品监督管理部门出具的医疗器械注册或备案证明（在四川省药械集中采购及医药价格监管平台的注册备案证明材料，如网络截图），如成为成交人，在和采购方签订合同前，向采购方提供相关产品证件复印件及“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”的商品编号截图。【提供承诺函】

四、商务条款

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订后3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权取消第一名的成交资格。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，验收合格后，在医学装备部办理入出库手续交财务科，付款周期6个月，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：每个参选产品单价不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价。否则报价将视为无效报价。

4.2按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；如果在结算单月，四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。

4.3在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商在与采购人签订合同时需提供制造厂家授权书和产品相关注册（备案）证书（在响应文件中不需提供）等采购人要求的相关资质证件（参照《医疗器械归档资料收集清单》执行），如不能提供,采购人有权取消其成交资格。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.5成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，取消成交供应商中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

9.关于成交价格挂网要求双方在合同中进行约定。

10.投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应比选文件，做无效文件处理，须按比选文件要求在商务响应表中予以应答。

五、产品技术要求

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 麻醉包 | 01-01 | 麻醉机呼吸机用管路 | 1、包装：独立包装，1套/袋； 2、组成：至少包含波纹管和各种接头组成； ★3、规格型号≥11种【提供医疗器械注册证或使用说明书】； 4、材质：聚氯乙烯塑料；灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、接头尺寸：D1至少包含外径22mm±0.5mm； 6、波纹管要求：波纹管壁厚≥0.4mm，长度≥300mm；外径至少包含22mm±2mm或15mm±2mm两种规格； 7、三通尺寸：D2至少包含外径15mm±0.5mm,D3至少包含外径22mm±0.5mm。 |
|  | 01-02 | 一次性使用气管插管 | 1、包装：≤100个/件； 2、组成：至少包含插管、接头、套囊、充气管、指示球囊、单向阀及导丝(选配）组成； 3、材质：pvc；灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、规格：至少包含2.0#--7.5#。 |
|  | 01-03 | 一次性使用喉罩气管导管 | 1、包装：≤20个/件； 2、组成：至少包含罩囊、充气管、指示气囊、单向阀、连接件、气道导管(单腔)、机器端接头（15mm圆锥接头）组成； 3、材质：pvc； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、喉罩气道导管的机器端接口至少符合YY /T1040.1-2015《麻醉和呼吸设备圆锥接头第1部分:锥头与锥套》中所规定15mm锥头的要求； 6、喉罩气道导管的气阀外接孔径至少符合GB/T 1962.1-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔）圆锥接头第1部分:通用要求》的6%(鲁尔）外圆锥接头中4.1.1的要求； 7、罩囊与气道导管间连接应牢固，能承受20N的静态纵向拉力，持续15s，连接处不得脱落； 8、罩囊与指示气囊间连接应牢固，能承受5N的静态纵向拉力，持续10s，连接处不得脱落；机器端接头与气道导管间连接应牢固，能承受2ON的静态纵向拉力，持续10s，连接处不得脱落。 9、规格：至少包含2#,3#,4#,2.5#。 |
|  | 01-04 | 一次性使用压力传感器 | 1、包装：≤120支/件； 2、组成：至少包含血压传感器和血压传输管路组成，血压传感器至少包含压力传感器感应元件、电缆组成，血压传输管路至少包含灌输器(含瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器、流量控制器、输液管路、灌注阀、压力腔、三通阀、有孔/无孔堵帽、传输管路组成； 3、材质：pvc；灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。 |
|  | 01-05 | 一次性使用呼吸管路（麻醉面罩） | 1、包装：≤50个/件； 2、组成：至少包含罩囊、连接件(单腔/单腔加强型)、气道导管(单腔/单腔加强型/双腔/双腔加强型)、机器端接口(15mn圆锥接头）、指示气囊、充气管、单向阀组成； 3、材质：pvc； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、麻醉面罩气囊与外壳应粘结牢固，应能承受15%拉力，15s不开胶或脱离； 6、麻醉面罩气囊通入6Kps±0.5Kpa压力的气体，15s内无气体泄阏；麻醉面罩气囊充气后，应能承受50静压力15s，面罩无破裂。 |
|  | 01-06 | 一次性使用无菌气管插管套装（全麻包） | 1、包装：1套/包； 2、组成：至少包含气管插管、吸痰管、吸引连接管、球囊充气器、外科手套、喉镜、导丝、纱布块、医用胶带、气管插管固定架、包布、托盘组成； 3、材质：医用PVC；灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、规格:至少包含2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9/9.5/10/10.5/11等规格。 |
|  | 01-07 | 一次性使用麻醉穿刺包（腰麻硬膜外联合套件） | 1、包装：1套/包； 2、组成：至少包含一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针）、一次性使用麻醉过滤器（药液过滤器）、硬膜外麻醉导管、导管接头、一次性使用麻醉过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器或玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫组成； 3、材质：医用PVC； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、腰麻穿刺针采用笔尖式设计； 6、硬膜外穿刺针:穿刺针头部经过钝化处理；硬膜外麻醉导管:医用PA导管粒子材质制成，X线下可显影。 |
|  | 01-08 | 一次性麻醉穿刺包（硬麻包） | 1、包装：1套/包； 2、组成：至少包含一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针）、一次性使用麻醉过滤器（药液过滤器）、硬膜外麻醉导管、导管接头、一次性使用麻醉过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器或玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、医用纱布、创可贴、医用胶带、导管固定垫组成； 3、材质：医用PVC； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、硬膜外穿刺针:穿刺针头部钝化处理；硬膜外麻醉导管:医用PA导管粒子材质制成，X线下可显影。 |
|  | 01-09 | 一次性使用无菌双腔支气管插管 | 1、包装：1支/袋 ； 2、组成：至少包含支气管插管和附件组成。其中支气管插管至少包含管体、气管套囊、支气管套囊、充气管、指示球囊、单向阀、四通、延长管、接头、导芯和墨菲孔（仅限右侧型）组成，附件至少包含多功能接头、呼吸道用吸引导管组成； 3、材质：PVC、ABS； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、单向阀注入口至少符合GB/T1962.1-2015规定的6:100（鲁尔）的内圆锥接头的要求； 6、接头至少符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求； ★7、气管套囊和支气管套囊应承受≥3kpa的正压不破裂。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★8、充气管的直径≤1.5mm，长度≥191mm。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 ★9、气管段与支气管段过滤处需为斜面，斜面角≤23°。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】 10、Y形三通接头至少符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求； 11、双耳两通至少符合YY/T1040.1-2015标准中15mm内圆锥接头的要求。 |
|  | 01-10 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 1、包装：1套/袋； 2、组成：至少包含一次性使用双腔减压式流产吸引管、一次性使用双腔减压式流产吸引管、一次性使用扩宫棒*2、一次性使用探针组成； 3、材质：聚乙烯塑料； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； ★5、其他要求：在吸引管内增加了副管，主管与副管不相通，同时在副管的管壁上开设≥2个小孔，吸引术时宫腔与大气相通，达到减压和排液的目的。主管吸引胚胎组织，副管将宫腔内升高的压力排出。【提供医疗器械注册证或使用说明书】 6、规格：至少包含6#，7#。 |
|  | 01-11 | 鼻咽通气道 | 1、包装：1支/袋； 2、组成：由通气管道组成; 3、材质：PVC; 4、灭菌方式：环氧乙烷或其他法定有效灭菌方式. |
| 02包 杂项 | 02-01 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 1、包装：1套/盒； 2、组成：至少包含电极、手柄、电缆线组成； 3、材质：手柄采用ABS、电缆线采用铜芯线表面裹聚氯乙烯等绝缘材料，电极为钢合金材质； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。 ★5、工作杆长度：≥330mm,钩型。 |
|  | 02-02 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 1、包装要求：1套/盒； 2、组成或配置：至少包含耐高压输液港、中心静脉导管、一次性使用植入式给药装置留置针、导管锁（直推式）、导丝、无损伤针、穿刺针、血管鞘（扩张器和撕裂鞘）、隧道针、血管拉钩、冲洗接头组成； 3、材质：港体为聚甲醛塑脂； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； ★5、输液港穿刺隔膜具有≥三个触诊点； 6、耐受高压注射压力≥300psi； ★7、导管外径≤2mm且内径≥1.3mm,穿刺隔膜直径≥13mm ★8、长度≥45cm，港体大小23.7mm*26.6mm±0.5mm。 |
|  | 02-03 | 可吸收性外科缝线 | 1、包装：≤24包/盒； 2、组成：聚对二氧环己酮聚合物制成的合成可吸收性外科缝线； 3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 4、其他：单股0＃缝线，长度≥150cm 染色，伤口支撑时间≥60天，缝线完全吸收182～238天。 5、规格：至少包含0#。 |
|  | 02-04 | 消融电极-电极清洁片 | 1、包装：≤20片/袋； 2、组成：电极清洁片； 3、材质：聚乙烯树脂； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式 |
|  | 02-05 | 一次性使用经皮穿刺气管切开套件 | 1、包装:≤5套/件； 2、组成:至少包含导丝、探针、气管切开插管、推注器、手术刀、插入引导器、旋转扩张器； 3、材质:医用高分子材料； 4、灭菌方式:环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。 ★5、规格：≥7.5cm。 |
|  | 02-06 | 颅内压传感器 | 1、包装：1套/盒； 2、组成：至少包含脑室定位针，皮下穿刺针及套管，脑室穿刺导针，脑室导管，基本探头； 3、材质：尼龙、钛、硅树脂、环氧树脂； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、其他： 5.1、头端直径≤1.2mm； 5.2、脑室引流管长度≤35cm， 5.3、直径≤3.5mm。 6、长度：≥100cm。 |
| 03包 试剂包 | 03-01 | 补体C1q测定试剂盒（免疫投射比浊法） | 1、包装：R1≥60ml*2，R2≥15ml*2； 2、组成：R1∶磷酸盐缓冲液≥40mmol/L，聚乙二醇≥83mmol/L，乙二胺四乙酸二钠≥10mmol/L；R2∶磷酸盐缓冲液≥40mmol/L，聚乙二醇≥83mnol/L，乙二胺四乙酸二钠≥10mmol/L，兔抗人补体血清C1q抗血清≥30ml； 3、测量精密度： 3.1、重复性：变异系数CV≤10%； 3.2、批间差：相对极差≤10%； 4、准确度：准确率≥90%； 5、稳定性：试剂在2℃-8℃避光储存条件下，有效期≥12个月。 ★6、规格：R1:≥60ml*2；R2:≥15ml*2。 |
|  | 03-02 | B因子测定试剂盒（免疫投射比浊法） | 1、包装：≥100ml*2； 2、组成：磷酸盐缓冲液≥40mmol/L；羊抗人B因子抗血清≥6mmol/L；聚乙二醇6000≥83mmol/L；表面活性剂≥10mmol/L； 3、测量精密度： 3.1、重复性：变异系数CV≤10%； 3.2、批间差：相对极差≤10%；准确度：不准确度±10%的范围以内； 4、准确度：准确率≥90%； 5、稳定性：试剂在2℃-8℃避光储存条件下，有效期≥12个月。 ★6、规格：≥100ml*2。 |
|  | 03-03 | 硫堇染色剂 | 1、包装：10套/盒，每套包括AB试剂各一瓶，A试剂≥0.6g/瓶,B试剂≥0.1g/瓶； 2、组成：硫堇、亚硫酸氢钠等； 3、需提供与耗材适配的设备供院方在合同期内使用，合同到期后由供应商将设备收回。 ★4、规格：含A试剂≥0.6g/瓶,B试剂≥0.1g/瓶 |
|  | 03-04 | 巴氏染色液 | 1、包装：≥250ml/瓶； 2、组成：苏木素、固绿、无水乙醇、蒸馏水等； 3、需提供与耗材适配的设备供院方在合同期内使用，合同到期后由供应商将设备收回。 ★4、规格≥250ml/瓶。 |
|  | 03-05 | RHD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 1、包装：≥10ml/支*1； 2、组成：抗D(IgM)单克隆细胞株培养上清液，磷酸盐缓冲液，NaC1。 ★3、规格：≥10ml/支。 |
| 04包 眼耳鼻喉 | 04-01 | 鼻塞导管 | 1、包装要求：1套/个； 2、组成：至少包含进氧接口、氧气软管、鼻塞、挂绳、面罩、T型接头、一次性固定胶贴、调节环、面罩、面罩连接器、挂绳组成； 3、材质：由PE、PVC、硅胶材质制成。 |
|  | 04-02 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1、包装要求：1支/盒； 2、组成：至少包含护帽、外圆锥接头、导管、内圆锥接头及护帽组成； 3、材质：PVC聚氯乙烯，接头为PC聚碳酸酯； 4、灭菌方式：经环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、需配套高压造影注射器管路系统；管路包括：带有保护帽的穿刺针头、空气阀、聚氯乙烯管、聚氯乙烯管、聚氨酯管、四路连接器、连接器、压力传感器、过滤器（孔径≥17μm）、鲁尔接头，长度≥17.3cm；注射容量≥19.5ml； 6、需与我院现有欧利奇造影剂注射器相匹配； 7、高压造影注射器管路系统允许使用期限≥24小时，可用于多位患者。 ★8、管体外径：≥4.0mm，管体长度：≥2500mm； |
|  | 04-03 | 囊袋张力环 | 1、包装要求：灭菌包装，1支/盒； 2、组成：半圆的园弧整体结构； 3、材质：PMMA； 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式； 5、其他要求：产品采用非对称设计，可适应不同囊袋大小，维持囊袋圆形轮廓，减小对囊袋的过度张力。 |
|  | 04-04 | 烫熨治疗贴 | 1、包装要求：≤7片/盒； 2、组成：由外袋和内袋组成； 3、材质：内袋医用无纺布，外袋铝箔复合袋；烫熨治疗贴所有和人体接触的布料均需通过包含细胞毒性、致敏性和刺激性生物相容性检测，保证和人体接触的材质符合生物安全性； 4.其他要求： 4.1、升温时间≤20min，温度保证时间≥12min； 4.2、40℃以上的保持时间≥24min；最高温度≤65℃。 5、规格：≥55mmx55mm。 |
| 05包 皮肤科 | 05-01 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1、包装要求：1支/盒； 2、组成：至少包含预灌封注射器、不锈钢注射针和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成； 3、材质：由透明质酸钠、1.-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成； 4、灭菌方式：采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内或其他法定有效灭菌方式。 ★5、规格：≥1.5ml。 |
|  | 05-02 | 胶原贴敷料 | 1、包装要求：灭菌包装； 2、组成：至少包含胶原蛋白原液（I型胶原蛋白、纯化水、防腐剂）和非织造布组成； 3、灭菌方式：经钴-60 辐照灭菌或其他法定有效灭菌方式；其他：单片敷料最长使用时间≥30分钟，直径≥21.5cm； 4、规格：圆形。 |
| 06包 定制义齿 | 06-01 | 定制式固定义齿1 | 1、包装:盒装； 2、组成：质美瓷块，材质：质美氧化锆； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、艺瓷.质美全锆冠。 |
|  | 06-02 | 定制式固定义齿2 | 1、包装:盒装； 2、组成：质美瓷块+瓷粉；材质：质美氧化锆； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、艺瓷.质美全瓷。 |
|  | 06-03 | 定制式固定义齿3 | 1、包装：盒装； 2、组成：精宝丽完美弯制支架；材质：精宝丽完美金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、精宝丽完美支架（小件）。 |
|  | 06-04 | 定制式固定义齿4 | 1、包装：盒装； 2、组成：精宝丽完美弯制支架；材质：精宝丽完美金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、精宝丽完美支架（大件）。 |
|  | 06-05 | 定制式固定义齿5 | 1、包装:盒装； 2、组成：瓷粉；材质：瓷粉； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、加牙龈瓷。 |
|  | 06-06 | 定制式固定义齿6 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬金属合金+瓷粉；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、钴铬烤瓷。 |
|  | 06-07 | 定制式固定义齿7 | 1、包装：盒装； 2、组成：树脂；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（自然胶局部义齿）。 |
|  | 06-08 | 定制式固定义齿8 | 1、包装：盒装； 2、组成：弯制支架；材质：金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(铸造带环)。 |
|  | 06-09 | 定制式固定义齿9 | 1、包装：盒装； 2、组成：隐形树脂；材质：隐形树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(隐形义齿（小件）)。 |
|  | 06-10 | 定制式固定义齿10 | 1、包装：盒装； 2、组成：隐形树脂；材质：隐形树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(隐形义齿（大件）)。 |
|  | 06-11 | 定制式固定义齿11 | 1、包装：盒装； 2、组成：义获嘉三层色牙；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（义获嘉三层色牙）。 |
|  | 06-12 | 定制式固定义齿12 | 1、包装：盒装； 2、组成：义获嘉三层色牙；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（义获嘉三层色牙 全口）。 |
|  | 06-13 | 定制式固定义齿13 | 1、包装：盒装； 2、组成：义获嘉三层色牙；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（义获嘉三层色牙 半口）。 |
|  | 06-14 | 定制式固定义齿14 | 1、包装：盒装； 2、组成：树脂；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（修补基托）。 |
|  | 06-15 | 定制式固定义齿15 | 1、包装：盒装； 2、组成：维他灵2000弯制支架；材质：维他灵2000金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(维他灵支架（小件）)。 |
|  | 06-16 | 定制式固定义齿16 | 1、包装：盒装； 2、组成：维他灵2000弯制支架；材质：维他灵2000金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(维他灵支架（大件）)。 |
|  | 06-17 | 定制式固定义齿17 | 1、包装：盒装； 2、组成：正畸树脂；材质：正畸树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(透明压膜保持器)。 |
|  | 06-18 | 定制式固定义齿18 | 1、包装：盒装； 2、组成：松风塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（松风塑钢牙）。 |
|  | 06-19 | 定制式固定义齿19 | 1、包装：盒装； 2、组成：松风塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（松风塑钢牙半口）。 |
|  | 06-20 | 定制式固定义齿20 | 1、包装：盒装； 2、组成：正畸树脂+弯制支架；材质：正畸树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（丝圈式缺隙保持器 标准型）。 |
|  | 06-21 | 定制式固定义齿21 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(山八塑钢牙)。 |
|  | 06-22 | 定制式固定义齿22 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（山八塑钢牙（全口））。 |
|  | 06-23 | 定制式固定义齿23 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(山八塑钢牙（半口）)。 |
|  | 06-24 | 定制式固定义齿24 | 1、包装：盒装； 2、组成：凯晶塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(凯晶塑钢牙)。 |
|  | 06-25 | 定制式固定义齿25 | 1、包装：盒装； 2、组成：凯晶塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（凯晶塑钢牙（全口））。 |
|  | 06-26 | 定制式固定义齿26 | 1、包装：盒装； 2、组成：凯晶塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（凯晶塑钢牙（半口））。 |
|  | 06-27 | 定制式固定义齿27 | 1、包装：盒装； 2、组成：松风塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（精品松风塑钢牙）。 |
|  | 06-28 | 定制式固定义齿28 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品山八塑钢牙)。 |
|  | 06-29 | 定制式固定义齿29 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品山八塑钢牙 全口)。 |
|  | 06-30 | 定制式固定义齿30 | 1、包装：盒装； 2、组成：山八塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品山八塑钢牙 半口)。 |
|  | 06-31 | 定制式固定义齿31 | 1、包装：盒装； 2、组成：凯晶塑钢牙；材质：塑钢牙； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品凯晶塑钢牙)。 |
|  | 06-32 | 定制式固定义齿32 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬弯制支架；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品钴铬支架 小件)。 |
|  | 06-33 | 定制式固定义齿33 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬弯制支架；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(精品钴铬支架 大件)。 |
|  | 06-34 | 定制式固定义齿34 | 1、包装：盒装； 2、组成：弯制支架；材质：金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(加舌簧)。 |
|  | 06-35 | 定制式固定义齿35 | 1、包装：盒装； 2、组成：弯制支架；材质：金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(加球形邻间钩)。 |
|  | 06-36 | 定制式固定义齿36 | 1、包装：盒装； 2、组成：弯制支架；材质：金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(加卡环)。 |
|  | 06-37 | 定制式固定义齿37 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬弯制支架；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（钴铬支架小件）。 |
|  | 06-38 | 定制式固定义齿38 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬弯制支架；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿 (钴铬支架小件）)。 |
|  | 06-39 | 定制式固定义齿39 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬弯制支架；材质：钴铬金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(钴铬支架大件)。 |
|  | 06-40 | 定制式固定义齿40 | 1、包装：盒装； 2、组成：System 18 高弹弯制支架；材质：System 18 高弹金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(高弹支架（小件）)。 |
|  | 06-41 | 定制式固定义齿41 | 1、包装：盒装； 2、组成：System 18 高弹弯制支架；材质：System 18 高弹金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(高弹支架（大件）)。 |
|  | 06-42 | 定制式固定义齿42 | 1、包装：盒装； 2、组成：树脂；材质：树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(雕牙)。 |
|  | 06-43 | 定制式固定义齿43 | 1、包装：盒装； 2、组成：正畸树脂+弯制支架；材质：正畸树脂； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿(弹簧式牙合垫矫治器、舌簧)。 |
|  | 06-44 | 定制式固定义齿44 | 1、包装:盒装； 2、组成：瓷倍健瓷块+瓷粉；材质：瓷倍健氧化锆； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式固定义齿（瓷倍健全锆冠）。 |
|  | 06-45 | 定制式固定义齿45 | 1、包装：盒装； 2、组成：纯钛弯制支架；材质：纯钛金属合金； 3、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 4、定制式活动义齿（纯钛支架小件）。 |
|  | 06-46 | 定制式固定义齿46 | 1、包装：盒装； 2、组成：纯钛弯制支架； 3、材质：纯钛金属合金； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿（纯钛支架大件）。 |
|  | 06-47 | 定制式固定义齿47 | 1、包装：盒装； 2、组成：倍思福弯制支架 ；3、材质：倍思福金属合金； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿（倍思福支架 小件）。 |
|  | 06-48 | 定制式固定义齿48 | 1、包装：盒装； 2、组成：倍思福弯制支架； 3、材质：倍思福金属合金； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿（倍思福支架 大件）。 |
|  | 06-49 | 定制式固定义齿49 | 1、包装：盒装； 2、组成：拜耳牙； 3、材质：树脂； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿(拜耳牙)。 |
|  | 06-50 | 定制式固定义齿50 | 1、包装：盒装； 2、组成：拜耳牙； 3、材质：树脂； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿(拜耳牙（全口）)。 |
|  | 06-51 | 定制式固定义齿51 | 1、包装：盒装； 2、组成：拜耳牙； 3、材质：树脂； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式活动义齿(拜耳牙（半口）)。 |
|  | 06-52 | 定制式固定义齿52 | 1、包装:盒装； 2、组成：臻瓷瓷块； 3、材质：臻瓷氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(臻瓷全锆)。 |
|  | 06-53 | 定制式固定义齿53 | 1、包装:盒装； 2、组成：臻瓷瓷块+瓷粉； 3、材质：臻瓷氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(臻瓷全瓷)。 |
|  | 06-54 | 定制式固定义齿54 | 1、包装:盒装； 2、组成：泽康瓷块； 3、材质：泽康氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(泽康二代氧化锆全锆冠)。 |
|  | 06-55 | 定制式固定义齿55 | 1、包装:盒装； 2、组成：泽康瓷块+瓷粉； 3、材质：泽康氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(艺优锆氧化锆全锆冠)。 |
|  | 06-56 | 定制式固定义齿56 | 1、包装:盒装； 2、组成：艺优锆瓷块+瓷粉； 3、材质：艺优锆氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(艺优锆氧化锆全瓷)。 |
|  | 06-57 | 定制式固定义齿57 | 1、包装:盒装； 2、组成：经典锆瓷块； 3、材质：经典锆氧化锆； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(艺瓷.经典锆全锆冠)。 |
|  | 06-58 | 定制式固定义齿58 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬金属合金+纳米瓷粉； 3、材质：钴铬金属合金； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(纳米烤瓷)。 |
|  | 06-59 | 定制式固定义齿59 | 1、包装：盒装； 2、组成：钴铬金属合金+瓷粉； 3、材质：钴铬金属合金； 4、灭菌方式：臭氧灭菌或其他法定有效灭菌方式。 5、定制式固定义齿(激光3D烤瓷)。 |

注：

1.“★”条款为产品重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的，提供医疗器械注册证（带明细的附页）或第三方检测报告或所投产品制造厂家公开发布的产品宣传资料（如彩页、产品图册、技术白皮书）予以佐证并加盖生产厂家公章。未按要求提供相关佐证材料自行承担被评审小组视为负偏离的风险。

2.非“★”条款在技术响应表中响应即可，但供应商必须如实响应，自行承担相关法律责任。

六、评分细则

01包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；“★”参数每有一项负偏离或不满足扣4分，共5条，共20分，扣完为止；非“★”参数每有一项负偏离或不满足扣0.5分，共60条，共30分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。

02包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；“★”参数每有一项负偏离或不满足扣4分，共5条，共20分扣完为止；非“★”参数每有一项负偏离或不满足扣1分，共30条，共30分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。

03包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；“★”参数每有一项负偏离或不满足扣5分，共5条，共25分扣完为止；非“★”参数每有一项负偏离或不满足扣1.25分，共20条，共25分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。

04包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；“★”参数每有一项负偏离或不满足扣8分，共1条，共8分扣完为止；非“★”参数每有一项负偏离或不满足扣2分，共21条，共42分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。

05包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；“★”参数每有一项负偏离或不满足扣10分，共1条，共10分扣完为止；非“★”参数每有一项负偏离或不满足扣5分，共8条，共40分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。

06包

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷比选人报价)×35×100%。 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50分 | 投标产品完全符合技术要求没有负偏离得50分；参数每有一项负偏离或不满足扣0.2分，共250条，共50分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目整体服务方案10% | 服务水平和配送8分 | 根据供应商针对本项目所提供的服务方案包含：配送负责人和具体配送人员名单并提供在职证明和人员身份证明复印件；车辆安排（两个院区运输路线安排、车辆情况等）；③产品的存储及质量管控制度；售后服务方案（售后响应时间、人员培训计划、备品备件情况、应急预案）等。上述内容完整且切实可行的得8分，每有一项缺失扣2分，每有一项中存在一处不合理的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（不合理是指实施方案与本次投标产品无关、不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差以及与本项目无关等情况）。 | 注：投标人根据服务方案包含内容拟定具体措施并附相应佐证材料。 |
|  |  | 一票制或两票制2分 | 符合一票制的（指耗材从生产厂家直接采购，开一次票，即生产厂家是成交人），符合两票制的（指耗材从生产厂家卖到成交人开一次发票，成交人卖到医院再开一次发票），得2分，否则该项不得分。 | 提供承诺函。 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 供应商提供的2019年1月1日至比选截止日自身签署的同类产品业绩，每提供1个证明材料得2分,最多得4分。 | 需提供与公立医疗机构签订的医用耗材类合同或中标（成交）通知书复印件，否则视为无效业绩 |
| 5 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 所投产品中每有一项为政府采购品目清单中节能产品（非强制采购）或者环境标志产品或者无线局域网产品的产品的得1分，最高得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注:强制采购节能产品的必须提供符合要求的强制节能产品，否则视为无效投标；本项只对品目清单以内非强制采购节能的产品进行加分；如不涉及，本项均不得分。 | 提供相关证书复印件 |

注：评分项保留两位小数。