# 比选邀请

中金招标有限责任公司受泸州市中医医院的委托，拟对泸州市亚（准）定点医院蓝田院区设施设备（第二批）紧急采购在国内进行比选，兹邀请符合要求的比选申请人参加比选。

一、项目编号：0773-2241GNSCHWQT2395；

二、项目名称：泸州市亚（准）定点医院蓝田院区设施设备（第二批）紧急采购；

三、比选内容：本项目共3个包，第一包：集装箱式CT，一台；第二包：核酸实验室，第三包；其他物资一批。（技术参数详见比选文件第五章）

四、合格比选申请人条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件:

7.1竞标人须承诺竞标人及其现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2若采购产品为医疗器械的，比选申请人须提供经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

7.3本项目不接受联合体参与竞标。

五、比选文件领取时间、地点：

比选文件自2022年07月30日至2022年08月03日09:00-17:00（北京时间），在中金招标有限责任公司四川分公司官网进行报名。

比选文件售价：人民币0元/份（比选文件售后不退,比选申请人资格不能转让）。

报名操作方式如下：

网上报名：登录中金招标有限责任公司四川分公司官方网站（www.zjzbsc.cn）线上进行。（下载供应商服务系统操作手册了解详情）

报名联系人：卿女士。联系电话：0830-3161022。

六、递交比选申请文件截止时间和比选时间：2022年08月04日09:30（北京时间）。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

七、比选地点：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号。

八、本比选邀请将在泸州市中医医院官网(http://www.lzszyyy.com/ )、全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（https://www.lzsggzy.com）上以公告形式发布。

九、联系方式：

采 购 人：泸州市中医医院；

通讯地址：泸州市江阳南路11号；

联 系 人：万先生；

联系电话：0830-2962180。

代理机构：中金招标有限责任公司；

地    址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号；

联 系 人：张女士；

联系电话：0830-3161022；

2022年07月

# 比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币：5,377,950.00元。（大写：伍佰叁拾柒万柒仟玖佰伍拾元元整） 第一包：1,980,000.00元（大写：壹佰玖拾捌万元整）； 第二包：1,800,000.00元（大写：壹佰捌拾万元整）； 第三包：1,597,950.00元（大写：壹佰伍拾玖万柒仟玖佰伍拾元整） 各包报价超过各包采购预算的报价为无效报价。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价：人民币：5,377,950.00元。（大写：伍佰叁拾柒万柒仟玖佰伍拾元元整） 第一包：1,980,000.00元（大写：壹佰玖拾捌万元整）； 第二包：1,800,000.00元（大写：壹佰捌拾万元整）； 第三包：1,597,950.00元（大写：壹佰伍拾玖万柒仟玖佰伍拾元整） 各包报价超过各包最高限价的报价为无效报价。 |
| 3 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：按国家相关标准及第五章相关质量要求。 验收标准：按国家相关标准及第五章相关验收标准。 |
| 4 | 联合体 | 本项目不允许联合体参加比选申请。 |
| 5 | 考察现场、标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑会。 |
| 6 | 分包履约 | 不允许分包。 |
| 7 | 构成比选文件的其他文件 | 比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。 |
| 8 | 比选有效期 | 比选后60天。 |
| 9 | 比选保证金 | 本项目无比选保证金。 |
| 10 | 履约保证金 | 1.金额：中标金额的5%。 2.成交供应商在收到中标通知书后5个工作日内，由中标供应商向采购人指定账户约定以非现金形式将履约保证金足额缴入采购人指定专户或以银行出具的保函提交（单位名称：泸州市中医医院 ， 账号：51001636308051500951 ，开户行：建行江阳支行）。凭履约保证金缴纳证明材料，成交供应商与采购人签订采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。 3.在本项目履约完毕并通过最后一次验收合格之日起一年后，由采购人以非现金形式无息退还中标（成交）供应商履约保证金。 4.履约保证金缴纳后请及时前往医院规划财务部获取缴款凭据并妥善保管，在申请退还履约保证金时将其原件退还医院，如原件已入账无法退回时请复印并加盖单位公章。 5.履约保证金不予退还情形： 5.1中标（成交）供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）不履行采购合同的； 5.2中标（成交）供应商提供的货物（服务、工程）不符合采购文件要求、国家及行业验收合格标准的； 5.3中标（成交）供应商在规定的质保期间或售后服务中，被查实有被采购人举报产品（服务、工程）质量问题且不妥善处理的。 |
| 11 | 比选申请文件份数 | 正本1份，副本2份，电子档1份； |
| 12 | 比选申请文件的装订 | 正本、副本、分别装订。 |
| 13 | 比选申请文件封面的标注 | 比选申请文件正本和副本的封面上均应标明：比选项目名称、项目编号、比选申请人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 14 | 比选申请文件外层 密封袋的标注 | 比选项目名称、项目编号、比选申请人名称、年月日。 |
| 15 | 供应商质疑 | 投标人如果对本次采购全过程有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内向代理机构提交书面质疑函。供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件、采购过程、中标或者成交结果）的质疑。 |
| 16 | 文件解释权 | 本次采购非政府采购，比选文件解释权归采购人。 |
| 17 | 招标代理费用 | 本项目各包招标代理费用以各包中标金额为基准，参照国家发改委“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准计算后（不足5000元按5000元计算，超过80000元按80000元计算）下浮45%，由中标供应商在领取中标通知书前支付。 |
| 18 | 说明 | 本次采购由泸州市中医医院委托招标代理机构组织实施，待完善相关采购验收流程后，由泸州市卫生健康委员会予以支付相关款项。 |

# 比选项目技术要求

一、采购清单：

| 包号 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-01 | 集装箱式CT | 台 | 1 | 集装箱需做射线防护，单独配置1个2M诊断屏 |
| 2 | 2-01 | 核酸实验室 | 台 | 1 | 包含板房建设、实验室建设、暖通、医疗设备（核酸检测设备、离心机、灭菌锅等） |
| 3 | 3-01 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 手持干式测试 |
|  | 3-02 | 心电图机 | 台 | 1 |  |
|  | 3-03 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 实验室、中心护士站各1台 |
|  | 3-04 | 监护仪 | 台 | 35 |  |
|  | 3-05 | 电子血压计 | 台 | 10 |  |
|  | 3-06 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |  |
|  | 3-07 | 可视喉镜（插管用） | 台 | 1 |  |
|  | 3-08 | 气管插管箱 | 台 | 2 |  |
|  | 3-09 | 除颤仪 | 台 | 1 |  |
|  | 3-10 | 负压担架 | 台 | 1 |  |
|  | 3-11 | 氧气瓶推车 | 辆 | 40 |  |
|  | 3-12 | 电动吸引器 | 台 | 40 |  |
|  | 3-13 | 输液泵 | 台 | 10 |  |
|  | 3-14 | 体重秤 | 个 | 4 |  |
|  | 3-15 | 亚低温治疗仪（冰毯机） | 台 | 2 |  |
|  | 3-16 | 轮椅 | 个 | 5 |  |
|  | 3-17 | 不锈钢治疗台 | 个 | 7 |  |
|  | 3-18 | 不锈钢液体柜 | 个 | 7 |  |
|  | 3-19 | 输液车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-20 | 污物回收车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-21 | 不锈钢护理车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-22 | 不锈钢治疗车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-23 | 急救车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-24 | 病历车 | 辆 | 7 |  |
|  | 3-25 | 电脑 | 台 | 8 |  |
|  | 3-26 | 多功能打印、复印一体机 | 台 | 1 |  |
|  | 3-27 | 服务器机柜 | 台 | 1 |  |
|  | 3-28 | 高拍仪 | 台 | 1 |  |
|  | 3-29 | 内/外网接入交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 3-30 | 喷墨打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 3-31 | 扫码枪 | 台 | 1 |  |
|  | 3-32 | 身份证读卡器 | 台 | 2 |  |
|  | 3-33 | 双面激光打印机网络版 | 台 | 3 |  |
|  | 3-34 | 条码打印机1 | 台 | 1 |  |
|  | 3-35 | 条码打印机2 | 台 | 2 |  |
|  | 3-36 | 外网前置机服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 3-37 | 网闸设备 | 台 | 1 |  |
|  | 3-38 | 内网8口接入交换机 | 台 | 10 |  |
|  |  | 外网8口接入交换机 | 台 | 10 |  |
|  | 3-39 | 对讲机 | 台 | 20 |  |
|  | 3-40 | 手机 | 台 | 20 |  |
|  | 3-41 | 正压头套 | 台 | 3 |  |
|  | 3-42 | 床单位消毒机 | 台 | 11 |  |

- 技术参数：

第一包：

#### 1-01集装箱式CT

1.机架系统

1.1 滑环类型：低压滑环。

1.2 扫描架孔径≥70cm。

2.扫描参数

2.1 机架最快旋转扫描时间/360°≤1s	。

★2.2 颅脑轴扫最薄扫描层厚≤0.6mm。

★2.3 轴向扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm。

2.4 扫描视野≥50cm。

2.5 图像显示矩阵≥512×512。

2.6 单次螺旋连续最长扫描时间≥100s。

★2.7 螺旋扫描探测器单圈最大覆盖宽度≥22mm。

2.8 具有3D锥形束重建功能。

2.9 定位像长度≥160cm。

★2.10 最大螺距≥2。

2.12 具备螺距自由选择功能。

2.13 扫描模式：轴扫、螺旋。

2.14 具备自动螺旋功能。

3.探测器及数据采样系统

★3.1 探测器Z轴排列数，每圈扫描层数≥32排，≥32层。

★3.2 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm。

★3.3 探测器Z轴总宽度≥22mm。

★3.4 每排探测器单元数≥860个。

★3.5 探测器物理单元总数≥34000个。

★3.6 探测器采样率≥4670views/圈。

4.球管及高压系统

4.1 球管阳极实际冷却率≥300KHU/min

4.2 冷却方法：风冷。

4.3 最大球管电压≥140KV。

★4.4 最小球管电压≤70KV。

4.5 最大等效输出管电流≥600mA。

★4.6 最小可调管电流≤10mA。

★4.7 球管电压可调档位数≥5档。

★4.8 球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.7mm×0.8mm。

4.9 球管大焦点（IEC 60336/2005）≤1.2mm×1.4mm。

4.10 高压发生器功率≥24KW。

5.扫描床

5.1 最大移动范围≥1900mm。

5.2 可扫描范围≥1600mm。

5.3 最大横向进床速度≥200mm/s。

6.图像质量

6.1 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF≥19LP/CM， 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF≥14LP/CM。

6.3 Z轴空间分辨率@0%MTF≥18LP/CM。

7.主控制台系统

7.1 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能。

8.主要应用软件

8.1 线束硬化伪影校正软件。

8.2 后颅窝图像优化技术。

8.3 各种伪影消除软件。

8.4 图像减影功能。

8.5 CT电影功能。

8.6 管电流自动调节功能。

8.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR。

8.8 模拟手术刀功能。

8.9 三维（3D、SSD）软件。

8.10 最大及最小密度投影（MIP,MinP）。

8.11 具备三维容积测量评估功能。

8.12 具备CT血管造影。

8.13 具备一键式容积重建。

8.14 具备血管测量功能。

8.15 具备一键式去骨功能。

8.16 具备一键式骨分离功能。

8.17 具备10mA低剂量肺部扫描功能。

9.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 一台 |  |
| 2 | 扫描床 | 一台 |  |
| 3 | CT放舱舱体 | 一套 |  |
| 4 | 质控水模 | 一套 |  |
| 5 | 主计算机用不间断电源（UPS） | 一套 |  |
| 6 | 主控台工作桌椅 | 一套 |  |
| 7 | 2兆灰阶显示屏 | 一套 |  |
| 8 | 报告工作站 | 一套 |  |
| 9 | 防护用品 | 一套 | 铅衣、铅帽、围脖等防护用品，成人和儿童各1套 |
| 10 | 除湿机 | 一台 |  |

第二包：

#### 2-01 核酸实验室

（一）核酸实验室

核酸实验室规范标准要求：（实质性要求）

T/CECS662G-2020《医学生物安全实验室建筑技术标准》

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 19489-2008《实验室 生物安全通用要求》

GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》

GB 27421-2015《移动式实验室 生物安全要求》

GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》

GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

WS233 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》

GB/T 20469《临床实验室设计总则》

GB/T 1413-2008《系列1集装箱分类、尺寸和额定质量》

1.实验室舱体：

1)单箱体结构，模块化一体成型；

2)外形尺寸≥17500*2800*2895mm；

3)整体采用钢制结构,内部地面采用厚≥28mm 复合地板；

4)采用厚≥6mm钢材支撑架；

5)不锈钢外门≥2扇、带门禁系统；

6)表面经除锈、涂防锈漆、喷涂三次集装箱专用漆处理；

7)能承受当地的极端天气，在修建时要考虑周边雨水因素，防止流入室内。

2.舱内配置：

1)吊顶和内部隔墙采用厚≥50mm实验室专用抗菌净化板，板材厚度达≥0.4mm；

2)箱体内阴阳角配洁净室专用圆弧形铝型材；

3)具备钢制洁净密封门，带玻璃观察窗，缓冲间两道门有互锁装置，并配有紧急开启装置，在断电等紧急状态下可手动开启；

4)地面采用厚≥2mm PVC地板。

3.区域布置：

★1)严格按照PCR实验室分区：具备试剂准备区、标本制备区和产物扩增分析区，配置独立缓冲间，配置洗消间和设备间；

2)内置PCR走廊；

3)压力梯度按照试剂准备区-标本制备区-产物扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流；

4)各区域间配有传递窗用于物品传递，传递窗门具有互锁功能，并配有紫外灯消毒；

5)各区域配有LED洁净灯，照度满足使用需求；

6)各区域配备实验室专用紫外灯，具有延时功能；

7)缓冲间门口安装压差表，能实时显示房间内的动态压力。

4.空调通风系统：

1）严格按照PCR实验室进行送排风设计；

2）组合式洁净空调机组，新风机组采用初效、中效二级过滤送风，末端送风口采用高效过滤器，进行三级过滤送风；

3）组合式空调机组，对新风进行初效、中效、表冷、再热系统、过滤及调温，满足-20-42℃全气候使用条件，保证室内温度恒定；

4）实验室内部温度为18～26℃，相对湿度≤70%；

★5）具备独立排风系统，实验室负压式排风机配备排风过滤器，能有效过滤室内生物气溶胶。

5.给排水系统：

1）集成净水箱和废水处理设备，可在断水的情况下能维持实验室正常运行；

2）实验室排水集中收集、灭活处理后排放；

3）实验室废水处理设备采用中和沉淀、复合式消毒、UV紫外线光波灭菌、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物。

6.实验台柜：

1）台面使用厚≥12.7mm实芯理化板台面，边缘厚度≥25.4mm；

2）框架采用厚≥1.0mm 的冷轧钢板，表面经环氧树脂静电喷涂，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、无压痕划伤、麻点，无裂痕、崩角和刃口等缺陷；底部由可调地脚支撑，用于台面水平微调节；

3）采用厚≥1.0mm 钢板制作柜体，表面经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、水洗高压冲洗、烘干等程序后使用环氧树脂喷粉进行高温固化，涂层厚度≥50μm；

★4）具备实验室专用水龙头、PP水槽、洗眼器、扫码枪等。

7.控制系统：

1）具有可视化智能控制系统，具备房间温湿度、压差梯度、照明灯、紫外灯等控制功能；

2）具有动态压力控制功能，可自动平衡空调滤网及高效过滤堵塞引起的压差变化，能显示送排风机组运行状态；

3）具有排风高效堵塞检测功能，发生堵塞时，实时报警功能，提醒更换。

4）具有压力梯度监测功能，数据超出范围时自动报警，提醒用户；房间实时监测温湿度数据，异常情况出现时自动报警，提醒用户；

5）具有预约杀菌及智能化杀菌功能，异常情况自动报警，提醒用户；

6）配置 5G 无线网络设备，实现舱内网络全覆盖；

7）各实验区域设置独立对外清洁电话机及互通呼叫对讲机，便于舱内外信息同步化；

8）各区域配置独立式烟雾报警探测器，实现区域火灾自动报警全覆盖。

8.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 电缆线 | 1套 |  |
| 3 | 进水管 | 1套 |  |

（二）医用洁净工作台  一台

1.洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.外部尺寸:≥1060×620×1850mm；内部尺寸:≥935×530×650mm；

3.气流流速：≥0.30～0.45m/s；

4.紫外灯功率≥20W；LED日光灯功率：≥12W；

5.前窗玻璃最大开口高度≥400mm；前窗玻璃开口安全操作高度：200～350mm；

6.噪音≤65dB(A)；照明：≥300lx；

7.风机：转速:≥2460RPM，流量：≥750m³/h，功率≤90W；

8.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

★9.过滤效率:对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；（提供第三方检测报告）

10.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

11.控制面板按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风减小键、风量增大键组成；能显示内容：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

12.洁净台前视窗采用厚度≥5mm钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，行程范围内任意高度悬停；

13.紫外灯与风机、日光灯具有互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启；

14.具有紫外灯、风机预约定时功能；

15.具有压力单位转换功能，能进行PA和m/s之间的单位切换；

16.紫外灯延时≥5s开启，以保护操作人员安全；

17.能设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警；

18.具备福马脚轮。

（三）医用2-8℃试剂冷藏箱  两台

1.样式：立式；

2.容积≥250L；

3.采用微电脑控制系统，温度数字显示；

4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃；

5.箱内温度控制在2～8℃范围内；万向脚轮设计，独立调平地脚；

6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

7.具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

8.温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）。

（四）医用-25℃低温冰箱   一台

1.样式：立式；

2.容积≥270L；

3.采用微电脑控制系统，温度数字显示；

4.精准的电子温度控制，精度≤0.1℃；

5.箱内温度控制在-10～25℃范围；

6.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

7.具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

8.温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

9.具有密码保护功能；

10.断电保护：冷藏箱具有延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护；万向可刹车脚轮设计；

（五）小型离心机 两台

1.具备≥8孔位角转子和PCR排管转子

2.最大转速≥7000rpm；

3.样品处理量：至少包含0.2/0.5/1.5/2.0ml×8、8×4×0.2mL（PCR排管）；

（六）旋涡混合器  两台

1.无极调速，范围100-2800rpm/min；

2.最大样品处理量≥50mL；

（七）单通道移液器 四套

1.旋转活塞按钮即可选择分液量；

2.单通道量程范围：需包含1-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL各1套；

（八）多通道移液器 两把

1.旋转活塞按钮即可选择分液量；

2.通道数量≥8通道；

3.量程范围：需包含1-10μL、5-50μL各1把；

4.提供≥8个预置程序设计，包括正向移液、反向移液、稀释、连续移液、混匀、重复移液、滴定等8个程序，仅体积和量程可调，方便客户快速调用。

（九）紫外消毒车 三台

1.灯管功率：≥30W；

2.灯管数量：≥2支；

3.静态适用面积：≥30㎡。

（十）移液器支架 两个

1.可同时放置≥6支单道或多道移液器。

（十一）生物安全柜 两台

★1.分类：≤30%外排，≥70%循环；

2.外部尺寸≥（L×D×H）1500×750×2250mm；

3.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

4.噪音等级：≤67dB（A）；

5.照明：≥1000lx；

★6.过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥ 99.9995%；

7.具备福马脚轮；

8.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，能自动停止升降，且玻璃门升降时不用直接接触玻璃；

★9.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

10.具备高亮度显示屏,能实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间、操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力、显示过滤器的使用时间和使用寿命。

（十二）-86℃低温冰箱  一台

1.样式：立式，容积：≥340L。

2.耗电量：≤12kW.h/24h，噪音值：≤55dB。

3.温度范围： -40～-86℃。

4.内部材料：304不锈钢板。保温材料：无CF高密度聚氨酯发泡材料，厚度≥150mm；

5.内门：≥2 扇，材质为304 不锈钢。内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡材料；

6.搁板：≥3 层,材质为 304 不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度；

7.把手：外门≥1个可拆卸式大门把手； 内门≥2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。检测孔：≥1 个，直径为≥25mm；门封条： 整机共设计门封条数量≥4 层，可耐受-86℃环境温度；

8.具备数码显示屏，能够显示柜内温度，能够查看环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息；具备工作状态指示灯，能够指示：压缩机运行、设置温度、校准、设置高温报警、低温报警等工作状态；具备故障指示灯，能够指示：柜内高温故障、柜内低温故障、断电、门开、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏堵、电压异常、环温高等故障信息。具备温度控制功能，调节精度≤0.1℃。

9.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。

（十三）高速冷冻离心机  一台

1.最高转速≥14000 r/min；

2.最大离心力≥18800xg；

3.最大容量≥12×5mL ；

4.转速精度≤10 r/min；

5.温度设置范围：-10-35℃；

6.温控精度≤1℃；

7.定时范围：1-999min；

8.噪声：≤58dB（A）。

（十四）全自动核酸提取仪  两台

1.产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；

2.处理能力：一次性能完成1-96个样本的全自动提取；

3.提取时间：15-45min/96样本；

4.操控方式：触控屏≥10英寸；

5.提取方式：96样品可同时进行核酸的提取，提取后的核酸收集于一块96孔板内；

6.程序管理：仪器内置≥100组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；

7.洗脱体积：30-200uL；

8.处理体积：30-1000uL；

★9.污染防控：实验舱内具有紫外灯，紫外辐照强度≥95ｕW/cm2；

10.实验舱具备外排式独立风路，配置高效过滤器可吸附其中的核酸气溶胶；排风系统气流速率≥1.2m/s；

★11.防滴漏：具备液滴捕获功能，防止交叉污染，提取板感应：可自动感应提取板的放置情况及提示警示功能；

★12.具备提取板抱紧功能；

13.安全门锁功能：具备安全门锁功能，确保仪器在关仓门的状态下运行；

14.磁珠回收率：≥98% ；

15.提供设备的成品检验报告单。

（十五）荧光定量PCR检测仪  两台

1.样本容量：≥96*0.2ml离心管（10-100μl），适应12*8联管，96孔板可拆分上样；

★2.独立分区≥2个，可同时分开运行；

3.反应容积：5ul-100ul；

★4.荧光通道：配备≥6通道；

5.可检测的荧光素及染料：荧光检测波长：500-800nm；激发光波长：300-800nm ；

6.污染预警：内置实验室污染预警功能；

7.动态范围：1-1010 copies；

8.温度范围：4-100℃；

9.梯度范围：1～36℃，均匀性：±0.1℃，温控精度：±0.1℃，温度波动范围：±0.1℃，升温速率（MAX）：≥4.5℃/s，降温速率（MAX）：≥4.5℃/s，热盖温度范围：30-110℃自动可调；

10.重复性：CV≤0.5%；

11.样本线性：线性回归系数r ≥0.99；

12.荧光线性：线性回归系数r ≥0.99。

（十六）核酸快速检测仪   两台

1．产品名称：	实时荧光定量PCR仪（便携式快速实时荧光定量PCR仪）；

★2.样本容量	16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管；

★3.反应灵敏度：10-1010Copies；

★4.快速检测时间（应用配套试剂盒）：≤45min；

5.通道数：标配四通道；

6.光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准；

7.热盖温度范围：30-110℃；

8. 检测试剂：开放式检测试剂耗材；

9.温控范围	：30-99℃；

10.均匀性：≤±0.2℃；

11.温控精度：≤±0.1℃；

★12.升温速率：≥8℃/s(MAX)；

13.荧光强度检测重复性：CV≤3%；

14.荧光线性度	线性回归系数r≥0.99；

15.仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)；

16.软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件；

★17.触控屏独立操作:LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析。

（十七）纯水机   一台

1.进水水压：0.15-0.5MPa，水温5-40℃ ；

2.取水速度：1.5-2L/min；

3.产水量(25℃)：≥20L/H；

4.纯水：脱盐率95-99％（使用新RO膜时）；

5.超纯水：电阻率≤18.25MΩ.cm@25℃；

6.TOC≤10ppb，颗粒（>0.22um）≤1个/mL，微生物≤1cfu/ml。

（十八）全自动高压蒸汽灭菌器   一台

1.额定工作压力0.23Mpa；

2.容积≥75L，内排式；

3.使用温度105～136℃；

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢304材质制成；

5.具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行；

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示；

7.具备数码显示屏，可显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码；

8.具有干燥功能，设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

9.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50～120℃。

（十九）医用气溶胶吸附器  一台

★1.对0.3μm及以上尘埃粒子，过滤效率≥99.99%（提供第三方检测报告）

2.具有风量调节功能，≥三档可调

3.具备三段式预约定时功能，能预设设备开关机时间，可设净化时间、净化风量、消毒时间等参数，根据实际使用频次自行设置运行状态，一次设置长期有效；

4.具有掉电记忆功能，在遇到突然断电的情况下，能在上电之后继续按照之前的状态运行；

5.高效灭菌功能，杀菌效率≥99.9%，可人机共存

6.具有过滤器更换报警提示和紫外灯更换报警提示，过滤器使用寿命≥3000h，紫外灯使用寿命≥3000h；

7.具备高亮度显示屏，可实时显示设备工作档位、风量、运行时间等参数；

8.噪音≤58dB；

9.适用空间：≥40㎡；

10.功率≤240W；

第三包：

#### 3-01血气生化分析仪

1.测量原理：干式电化学法、交流阻抗法。

★2.测试参数：一张测试卡测出至少包含PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等≥10项直测参数。

3.计算参数：至少包含cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等≥24项。

4.标本类型：至少适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血≥5种。

5.测试卡：单人份设计，常温保存，即取即用。

6.质量控制：提供配套三级液体质控品。

7.操作界面：中文彩色触摸屏≥6英寸。

8.内置充电电池，待机时间≥18h或可连续测量样本数≥49个。

9.含电池重量≤5.5Kg。

10.数据接口：至少支持串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统。

★11.数据管理：仪器可自动存储≥9900个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与网络连接，规范病例数据的管理。

★12.至少提供两种9项试剂盒。

13.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 电池 | 1块 |  |
| 3 | 打印纸 | 1盒 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 5 | 速查卡 | 1份 |  |

#### 3-02心电图机

1.12导心电波形能同时打印A4大小的热敏纸。

★2.起搏器采样率≥16,000Hz。

3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态。

4.电压分辨率≥1uV。

5.模数转换≥24位。

6.开机出波形时间≤7秒。

7.内置存储病人报告≥800份。

8.电池单次充电能打印报告≥400份。

9.屏幕能预览完整的心电图报告。

10.更改患者信息后，能自动再分析心电波形，并作出新的诊断。

11.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 导联线 | 1根 |  |
| 3 | 记录纸 | 1份 |  |
| 4 | 胸电极 | 2份 |  |
| 5 | 四肢电极 | 1份 |  |

#### 3-03医用冰箱

1.有效容积≥320升，立式，宽度≤60cm，高度≥195cm。

★2.箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度。恒定控制在2℃～8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。

★3.可显示湿度35%-75%。

4.报警方式：具备声光报警，能实现超温报警。

★5.采用环保碳氢等环保制冷剂。

6.具有暗锁和锁孔，可实现双锁。

7.透明玻璃门设计，内设照明灯。

8.具备多层搁物架，可根据存放物品的规格调整间隙。

#### 3-04监护仪

★1.主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部，后背具备收纳盒，用于附件放置。

2.主机平放具备≥10°屏幕仰角；

3.彩色显示屏≥10英寸，≥7通道波形显示，能监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

★4.具备ECG多导联同步分析功能；

5.具备智能导联脱落监测功能；

6.支持≥20种实时心律失常分析报警，包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）；

★7.能显示PI血氧灌注指数；

8.配备电池≥1块，续航能力≥6小时；

9.NIBP可选择初始充气压力，提升测量准确性，同时支持血氧和血压同侧监测；

10.可保存≥1200小时的趋势数据；≥48小时全息波形回顾；≥1800个报警事件；≥128个心律失常事件；≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

11.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 成人血压袖套 | 1套 |  |
| 3 | 成人电极片 | 1套 |  |
| 4 | 血氧传感器 | 1套 |  |

#### 3-05电子血压计

1.显示方式：数字显示。

2.测量、方法：示波测定法和柯氏音法。

3.测量范围：压力：0mmHg～300mmHg (0kPa～40kPa)。

4.脉率：40～200次/分。

5.精度：压力≤±3mmHg(±0.4kPa）。

6.脉率：读数的±5%以内。

7.运行模式分类：连续运行。

#### 3-06转运呼吸机

1.主机重量：≤3.5Kg。

★2.具备中文语音导航和报警功能。

★3.具有一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态。

4.彩色液晶显示屏≥5.5英寸，具有≥160°视角。

5.控制模式：具备时间切换、容量控制、压力限制模式。

6.呼吸模式：至少具备IPPV、A/C、A/C+Sigh、 Spn-CPAP、SIMV、Manual、PCV。

7.工作压力：2.7～6.0bar。

★8.吸呼比：至少包含8:1 ～ 1:8可调。

★9.潮气量：50mL ～2200mL。

10.氧浓度调节范围：40~100%连续可调。

11.气道限制压：4～60mbar可任意设置。

12.监测指标：至少包含氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、P-T波形等。

13.具备可充电电池，支持热插拔，充满电工作时间≥8小时。

14.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | I型急救包 | 1个 |  |
| 3 | 重复性呼吸管路 | 1根 |  |
| 4 | 呼吸阀 | 1个 |  |
| 5 | 面罩大挂钩 | 1个 |  |
| 6 | 成人重复性硅胶面罩小号 | 1个 |  |
| 7 | 硅胶头套（成人) | 1个 |  |
| 8 | 国标电源适配器 | 1个 |  |
| 9 | 夹板模拟肺 | 1个 |  |
| 10 | 2M气源管道 | 1根 |  |
| 11 | 614-CPAP接头 | 1个 |  |
| 12 | PEEP阀 | 1个 |  |
| 13 | 气源连接管道 | 1根 |  |
| 14 | 2.6L蓝色氧气瓶 | 1个 |  |
| 15 | 过氧桥 | 1个 |  |
| 16 | 氧气减压阀 | 1个 |  |

#### 3-07可视喉镜（插管用）

★1.可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接；

2.显示屏≥3.5英寸，视场角≥160°，分辨率≥640×480；

3.能外接显示器，实现同屏实时显示传输；

★4.内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放；

5.内置电池，容量≥2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能；

6.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

7.可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

8.成像能力≥30万像素。空间分辨率≥10p/mm；

9.一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换；

10.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重≥90KG；

11.手柄前端配备智能温控加热板，能实现即时防雾功能；

12.照明亮度≥1000LUX；

★13.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号至少包含：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型；

14.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

15.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携箱 | 1个 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 窥视叶片手柄 | 1把 |
| 4 | 窥视叶片 | 1套 |
| 5 | 电源适配器 | 1个 |
| 6 | 数据线 | 1根 |

#### 3-08气管插管箱

1.产品重量：≥3kg。

2.产品尺寸：38*32*16cm±1cm。

3.产品颜色：银色。

4.携带方式：手提式。

5.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉咽喉镜 | 1套 |
| 2 | 一次性使用气管插管 | 2支 |
| 3 | 一次性使用气管插管 | 2支 |
| 4 | 注射针筒 | 2支 |
| 5 | 医用牙垫 | 6个 |
| 6 | 医用手套 | 2双 |
| 7 | 棉签 | 1包 |
| 8 | 急救箱 | 1只 |

#### 3-09除颤仪

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。；

2.整机带电极板、电池的重量≤6kg。

★3.具备自动阻抗补偿功能。

4.手动除颤具备同步和非同步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择。

★5.除颤充电至200J≤5s，最大可支持放电能量≥360J。

6.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作。

7.配备可充电电池，支持200J除颤≥200次。

8.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

9.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

★10.彩色显示屏≥6英寸, 分辨率≥640×480，可显示≥3通道监护参数波形；

12.至少具备50mm记录仪，自能动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

13.关机状态下设备能自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。

14.配置清单（实质性要求）

| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 心电电极 | 1附 |  |
| 3 | 3/5导分体式心电主电缆 除颤型 | 1根 |  |
| 4 | 5导分体式导联线组件 | 1附 |  |
| 5 | 锂电池 | 1块 |  |
| 6 | 除颤监护仪用户快速指南 | 1张 |  |
| 7 | 电极板 | 1附 |  |
| 8 | 记录仪 | 1个 |  |

#### 3-10负压担架

1.展开尺寸≥（L×D×H） BFG-IV：1900mm×560mm×500mm。

2.换气量：≥50L/min。

3.负压值：2min内≥15Pa。

4.气溶胶漏过率：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率≥99.99%。

5.噪音等级：≤65dB（A）。

6.充电时间：≤8h。

7.放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间≥4h。

8.具备低压力和低电量报警功能。

9.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离舱透明舱体 | 1件 |  |
| 2 | 高效过滤器 | 3件 |  |
| 3 | 负压生成系统 | 1个 |  |
| 4 | 一次性PE手套 | 5副 |  |
| 5 | 充电器 | 1个 |  |

#### 3-11氧气瓶推车

1.参考规格尺寸：500×450×1200（±5）mm。

2.配置喷塑铁芯橡胶轮≥8寸脚轮2只，脚轮￠75×M12脚轮2只；瓶座采用≥3mm钢板制作。

3.支架座和后支撑管采用壁厚≥1.5mm碳钢管制作。

4.经电泳处理后采用环保粉末静电喷涂。

#### 3-12电动吸引器

1.极限负压值≥0.075MPa。

2.负压调节范围：0.02MPa-0.075MPa。

3.噪音：≤65dB。

#### 3-13输液泵参数

1.泵送方式：指状蠕动式。

2.输液器规格：标准PVC输液器。

3.同时记忆≥8种输液器参数。

4.输液速度：1-1300ml/h。

5.流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。

6.输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调。

7.具备恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

8.液晶屏和数码管双显示，液晶屏显示阻塞灵敏度状态，输液器选择档位，电池剩余电量显示，输液速度及预置量。

9.输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。

10.输液模式：毫升/小时；滴数/分。

11.KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h。

12.声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。

13.电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作≥3小时。

#### 3-14体重秤

1.承重板面积：≥37*27cm。

2.长度测量范围70-190cm。

3.称量≥120kg。

#### 3-15亚低温治疗仪

1.输入功率：降温≤400w;升温≤600w。

2.制冷量≥800W。

3.降温速度：空载降温速度每分钟≥1℃。

4.噪声≤55dB(A)。

★5.体温设置：至少包含33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃四档可选。

★6.水温设置：至少包含4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃四档可选。

7.体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃。

8.水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃。

9.降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用。

10.降温毯具备自锁快接装置。

11.具有复温功能。

12.初次制冷时间：从25℃降至10℃≤20min。

13.可连续制冷/升温，自动控温。

14.具备四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作。

15.磁力泵流量≥12L/min。

16.报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警。

17.配置清单（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 降温毯 | 1套 |  |
| 3 | 降温毯防水套 | 2件 |  |
| 4 | 温度传感器 | 1套 |  |
| 5 | 冰帽 | 1套 |  |

#### 3-16轮椅

1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。

2.车架材质采用铝合金材质，铝管直径≥22mm、壁厚≥2mm，表面环保烤漆处理，可折叠。

3.座宽40-47cm。

#### 3-17不锈钢治疗台

1.治疗台分为上柜与下柜两部分

1.1 上柜规格尺寸：1800×350×950（±5）mm；

1.2 下柜规格尺寸：1800×700×850（±5）mm。

2.整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

3.上柜共三层，上两层为封闭层，柜门镶嵌≥5mm厚透明浮法玻璃；下层为开放层，层高≥300mm。

4.台面下方设四只抽屉。

5.上、下柜各内设一层搁板，使用柜内空间分两层。

6.柜门与抽屉采用不锈钢拉手，配有安全锁。

7.下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），高≥160mm，下柜底层离地高度≥200mm。脚管采用≥φ50×1.2mm304不锈钢管制作。

#### 3-18不锈钢液体柜

1.规格尺寸：950×400×1800（±5）mm。

2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。

3.柜体内有六层，每层均用25×13×1mm，304不锈钢矩管焊接支撑。

4.每隔层额定载荷≥30KG。

#### 3-19输液车

1.规格尺寸：735×450×820（±5）mm。

2.整车二层，上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm，上下台面均设护栏。

3.立柱采用壁厚≥1.2mm不锈钢矩管制作，台面及抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。

4.输液瓶挂钩架框架材料采用≥φ22×1.0mm不锈钢圆管，挂钩材料采用≥φ6mm不锈钢冷拔圆钢，挂钩数量≥7个。

5.整车所有不锈钢均为304材质。

6.配置四只≥Φ100mm防缠绕静音脚轮，其中两只配置刹车。

#### 3-20污物回收车

1.规格尺寸：560×560×850（±5）mm。

2.四只支撑主立柱采用≥φ25×1.2mm不锈钢管制作。

3.上下框采用≥φ25×1.2mm不锈钢焊管弯制成型，采用圆弧过渡。

4.配置4只≥φ100mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。

5.整车不锈钢材质均为304材质。

6.污物袋采用防水布料制成，尺寸与框体相匹配。

#### 3-21不锈钢护理车

1.规格尺寸：960×550×840（±5）mm。

2.主管采用≥φ25×1.2mm，304不锈钢焊管弯制成型，连接管采用≥φ22×1mm，304不锈钢焊管。

3.台面材料采用≥1.0mm厚，304不锈钢冷轧板制作。台面护栏采用≥φ10mm不锈钢圆管制成。

4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。

5.污物袋采用防水布料制成，尺寸与框体相匹配，污物袋设盖。

#### 3-22不锈钢治疗车

1.规格：735×450×850（±5）mm。

2.上台面离地高度≥850mm，下台面离地高度≥190mm。

3.四只立柱采用≥￠25×1.2mm不锈钢圆管制作。台面采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体一次拉伸成型。护栏采用≥￠9.5 mm不锈钢焊管弯管成形，用立柱连接组装。

4.两只抽屉采用≥1.0mm厚不锈钢冷轧钢板整体折弯后组焊成型。

5.脚轮采用≥Φ100mm静音防缠绕脚轮，其中两只配置刹车。

6.整车所有不锈钢均为304材质。

#### 3-23急救车

1.规格尺寸：682×460×925mm±5mm。

2.台面采用ABS工程塑料注塑成形，镶嵌不锈钢304冷扎板。

3.四只支撑立柱采用铝合金型材制作。

4.左侧面配抽拉式台板。

5.车体配置三个小抽、1个中抽、1个大抽，抽屉内配置有隔条可分类放置多种药品。抽屉面板采用工程塑料注塑成形，滑轨带自动回收功能。

6.四只≥φ100mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。

#### 3-24病历车

1.规格尺寸：640×395×1430（±5）mm。

2.整体材料采用≥1.0mm厚304不锈钢冷轧板制作。

3.病历夹推车配有安全锁。

4.配置4只≥φ100mm静音防缠绕脚轮，其中2只脚轮配置刹车。

5.该车能同时存放≥60位病历夹，病历夹滑条采用工程塑料。

6.每一隔病历夹侧面都配有数字标示条。

#### 3-25电脑

1.CPU：≥i5-10400。

2.内存：≥8G DDR4 2666。

3.硬盘: ≥1T机械硬盘， ≥256GSSD高速硬盘(NVMe M.2)。

4.显示器: ≥21.5，显示比例16:9。

5.含键盘鼠标。

6.外部端口：前面板USB接口≥2个 后面板USB接口≥4个、USB3.0接口总数≥2个。

7.其他端口：具有HDMI接口、DP接口、VGA接口（满足其中2类即可）。

8.操作系统：原厂预装正版64位专业版操作系统。

9.内部插槽：内存插槽≥2个，硬盘扩展位≥2个，PCIExpress*16扩展槽≥1个。

#### 3-26多功能打印、复印一体机

1.涵盖功能：打印/复印/扫描。

2.打印速度：≥29ppm（A4），≥18ppm（A4双面）。

3.首页输出：7秒。

4.分辨率：600×600dpi。

5.打印语言：PCLm，URF，PWG。

6.扫描速度：黑白≥19ppm，彩色≥10ppm。

7.支持不含芯片的非原厂产品的耗材。

8.接口：USB2.0，有线网络，无线。

9.打印月负荷：≥2万页。

11.输入纸盒：≥150页。

13.支持自动双面。

14.支持操作系统：XP、WIN7、WIN10。

#### 3-27服务器机柜

1.容量：≥42U。

2.门及门锁：≥5mm钢化玻璃门。

3.配备：≥2个8位10APDU插排、固定板≥3块、风扇部件≥1组
、4只两寸重型脚轮。
4.高度≥600mm。

5.宽度≥600mm。

6.深度≥2055mm。

7.承重≥800KG。

8.内部材质：敷铝锌板方孔条，耐指纹、不易生锈。

#### 3-28高拍仪

1.文件扫描和拍摄镜头要求：CMOS镜头:≥1200万像素，分辨率≥4000*3000DPI。

2.镜头可进行高度调节。

3.USB扩展口≥2个。

4.支持操作系统：XP、WIN7、WIN10。

#### 3-29内/外网接入交换机

1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1/10G SFP光接口≥4个，每台配置2个原厂正品万兆单模光模块。

2.交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps。

3.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

4.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

#### 3-30喷墨打印机

1.黑白打印速度：文档，ESAT/单面：黑白：≤8.8ipm，彩色：≤5ipm

支持照片。

2.最大打印幅面：A4。

3.打印区域：打印宽度：≥203.2mm(8英寸)，无边距打印≥216mm(8.5英寸)

无边距打印：上/下/右/左边距各0mm (支持纸张尺寸：A4，LTR，4"×6"，5"×7"，8"×10"，正方形"5×5"，卡片)，支持有边距打印：上边距3mm，下边距5mm，左/右边距各3.4mm。

4.墨盒类型：一体式墨盒。

5.墨水打印量：≥黑色6000页，≥彩色7000页。

6.出纸容量：A4。

7.系统平台：支持XP/Win7/WIN10等。

8.可使用非原厂的第三方耗材。

#### 3-31扫码枪

1.内存容量：≥1.1-2MB。

2.无线传输距离：≥0-40M。

3.无线传输类型：支持2.4GHz。

4.传输方式：支持无线。

5.电池容量：≥2000mAh。

6.扫描介质：支持纸质，屏幕，薄膜。

7.解码类型：支持一维、二维。

#### 3-32身份证读卡器

1.工作频率：≥13.56MHz±7KHz。

2.调制方式：至少支持ASK和BPSK。

3.至少支持与卡片的通讯速率：106Kbit/s。

4.最大读卡距离：≥30mm。

5.USB供电。

6.支持win98/2000/xp/win7等。

6.支持操作系统：XP、WIN7、WIN10等。

7.开发工具 SDK: 支持VC/DELPHI/VB/PB等。

#### 3-33双面激光打印机网络版

1.最大打印幅面：A4。

2.最高分辨率：4800×600dpi。

3.黑白打印速度：≥40ppm。

4.内存：≥256MB。

5.网络功能：支持有线网络打印。

6.打印方式：激光打印。

7.首页打印时间：≤6.1秒。

8.可打印区域：上下边距：≤4mm、左右边距：≤5mm"。

9.月打印负荷：80000页。

10.接口类型：USB、有线网络。

11.耗材类型：鼓粉一体。

12.支持不含芯片的非原厂产品的耗材。

#### 3-34条码打印机1

1.打印方式：热敏/热转印。

2.打印速度：≥76mm/s。

3.分辨率：≥203DPI。

4.打印宽度 ≥104mm。

5.接口类型：至少支持并口/串口/USB。

6.支持平台：XP/Win7/WIN10等。

#### 3-35条码打印机2

1.打印方式：热敏式。

2.打印速度：≥75mm/s。

3.分辨率：≥203×203dpi。

4.最大打印宽度：≥104mm。

5.通信接口：至少支持串口+USB2.0/串口+并口。

6.条形码类型：支持一维码：39码，UPCA，UPCE，交叉25码，128码，EAN13，EAN8，HBIC （带校验符的39码），库德巴码，工业/交叉25码，储运码，UPC2，UPC5，93码，邮电25码（中国），UCC/EAN码，矩阵25码，POSTNET码等，二维码：PDF417，QR，Maxicode等。

7.支持平台：支持XP/Win7/WIN10等。

#### 3-36外网前置机服务器

1.机器高：≥2U。

2.CPU：≥XEON 4208。

3.内存：≥DDR4 32G。

4.硬盘：≥八口SAS卡，≥4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，≥4盘背板。

5.电源：≥550W电源模块*2。

#### 3-37网闸设备

1.吞吐量≥500 Mbps；最大并发连接数≥100,000；最大并发视频路数≥200路D1视频；最大数据库同步速率≥1,800条/秒。

2.内网机：≥3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），≥1个console接口，≥2个USB。

3.外网机：≥3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），≥1个console接口，≥2个USB。

4.大小：≥2U。

5.额定功率：≥100W。

#### 3-38 8口接入交换机（内网、外网）

1.适用网络：微型网络。

2.端口数量：8口。

3.管理规格：桌面式交换机。

4.端口类型：电口下行。

5.接口类型：以太网交换机端口。

6.供电功能：非POE供电。

#### 3-39对讲机

★1.手持对讲机需具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》及电信设备进网批文。防水、防尘性能良好，严格符合IP66工业防护标准。（提供权威测试机构出具的相关证明文件复印件）

2.符合DMR标准，频率范围403~419.5MHz；2G/3G/4G网络全网通7模频段。

★3.录音功能。（内置Flash储存器）

★4.无线复制功能。

5.中文操作界面显示，多功能键盘输入、≥1.8英寸显示屏。

6.工作模式：公网单守候. 专网单守候. 公专网双守候。

7.双PTT按键，公、专网发射可设置。

8.网关、中继功能。

9.具有紧急报警功能、省电功能。

10.200个组内成员，通过面板按键选择群组，或选择成员进行单呼。

11.电池容量标配≥2600 mAh。

12.信道数量≥100个。

13.内置GPS或BDS北斗模块，支持GPS或北斗定位功能。

#### 3-40手机

1.电池容量6000mAh（典型值），≥5900mAh（额定值）。

2.后置摄像头后置双摄：≥1300 万像素主摄摄像头 (f/1.8 光圈)+≥200 万像素景。

3.深摄像头（f/2.4光圈）。

4.前置摄像头前置单摄： ≥800万像素，f/2.0光圈。

5.屏幕尺寸≥6.75英寸。

6.屏幕色彩16.7M。

7.触摸屏多点触控，最多支持10点触控。

8.屏幕像素密度260PPI。

9.运行内存（RAM）8GB。

10.机身内存（ROM）≥128GB。

11.分辨率HD+ 1600x720。

12.最大支持扩展512GB。

13.CPU型号八核芯片。

14.CPU核数八核。

15.支持双卡双待。

16.特色功能人脸解锁/语音控制/快分享/支付保护中心/单手操作/杂志锁屏/应用锁/应用分身/手机克隆等。

17.系统导航方式手势导航、屏幕内三键导航，悬浮导航。

18.触摸屏多点触控，最多支持10点触控。

19.屏幕像素密度260PPI。

20.防溅、抗水、防尘*支持防尘防水（IP X2）。

#### 3-41正压头套

1.过滤装置：对油性及非油性颗粒过滤效率≥99.99％。

2.送风装置： 正压：保证头罩内在整个呼吸周期持续压。

3.送风量：送风范围150-190L／min，风速可调节、持续工作时间：8-12个小时。

4.头罩体：具备防雾视窗、可调节头部支架，内置气流通路，自上而下送风。

5.交货时生产时间不得超过3个月。

6.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护头罩 | 1个 |  |
| 2 | 送风装置 | 1个 |  |

#### 3-42床单位消毒机

1.输入功率≤110VA。

2.臭氧浓量：≥2600mg/m3 。

3.床袋密闭时的臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。

4.分解后室内残留臭氧浓度≤0.02mg/m3。

5.噪声≤50dB(A)。

6.消毒效果

6.1对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00；

6.2对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00；

6.3对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00。

三、商务要求：

1.交货时间：各包交货时间均为合同签订后15日内。

2.交货地点：泸州市中医医院指定地点。

3.付款方式：采购人验收合格后1个月内支付合同总金额100%。

- 报价要求：

4.1投标人报价：所有设备均为“交钥匙”工程，中标人自行负责前期所有设备配套安装工程（医院前期基础设施除外）、设备包装运输、收发货、设备存放、安装、调试，验收，税金，保险等所有费用。其中包装（符合国家对货物包装相关规定），运输方式，保险的方式由中标人自行确定方式和承担相关费用，采购人以验收合格作为保管义务边界。注：即使产品技术清单配置清单中未包含但实际安装调试至实际使用需要的配件辅料及人工费用均须包含在上述报价中，采购人不再额外支付相关费用。

5.安装调试：

5.1所有设备均为“交钥匙”工程，中标人自行负责设备运输、收发货、设备存放、安装、调试，在此期间，采购人不代为中标人接收设备、存放设备，验收之前设备的存放安全由供应商自行负责。设备到货后，国家法律法规规定使用前必须进行的检测或监测，由中标人负责。

5.2 所有设备不得设置限制采购人正常使用或维护维修的密码。如已设置密码，须永久免费提供密码，并不得影响采购人正常工作，否则由此产生的损失由中标人和生产厂家承担。

5.3在货物到达使用单位后，中标人应在48小时内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。

5.4对安装场地有特殊要求的，请投标人自行到现场踏勘，如需对现有房屋的承重、供电、网络、给排水、吊顶、墙面、地面、运输通道、新风系统、空调、照明、射线防护等进行改造，一律由中标人负责，确保设施设备能正常安装和使用，并包含在投标价格以内。在安装过程中对于原有设备设施构成破坏的，须进行修复和赔偿。须组织设备厂家工程师的，提前到安装现场配合施工单位预埋设备设施组件或与设备安装有关的深化设计等工作，并不得再另行收取费用。若安装设备需对原有设施设备进行拆除的，拆除工作由中标人负责并承担相应的费用。

5.5中标人提供的设备须适用于采购人本地区的自然气候条件；需要精密空调、房间屏蔽等非自然条件（已经在采购清单中明确）均由中标人负责，并包含在投标价格以内；在采购清单中未明确的但投标人在参与投标前未提出询问的视为同意相关设备设施由其提供并承担相关成本；

5.6中标人提供的设备需满足输入电压220V±10%，电源及附件符合国家标准，常规条件为单相电源；其他凡需特殊电源条件，由中标人自行负责解决电源问题，在获得采购人同意的前提下，按照审批通过的图纸施工，并费用包含在投标价格以内。

5.7设备专用的吊架、吊柜、天轨、地轨、电缆沟、配电箱等与设备直接相关的材料一律由中标人负责。设备专用的操作台和原厂配套办公桌由中标人提供；由多种设备组成的系统，需要仪器台车组装成套使用的，仪器台车由中标人提供，并包含在投标价格以内。注：即使在配置清单中未明确的。

5.8中标人在设备安装中与其他单位交叉施工或涉及到其他单位设备的，由中标人须与其他单位协商解决，采购人不支付任何费用。

5.9中标人施工安装过程期间各项安全由中标人自行负责，并按照有关要求对其施工人员购买保险，如出现安全生产事故，采购人有权使用履约保证金或未支付的货款先行垫付，中标人不得有异议。

5.10进场施工后遵守及采购人及相关监督人员的管理，确保安全文明施工、规范施工。

6.培训要求：

6.1中标人就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人工程技术人员进行培训，直至工程技术人员能完成一般常见故障的维修工作。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作。

7.验收要求：

7.1验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及竞标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与竞标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

7.2验收主体：采购人，中标人（含中标产品厂家技术工程师）。如有需要，采购人可聘请行业专家或采购方邀请有资质的第三方检测机构（如质监局等）

7.3验收时间：分两阶段验收；

7.3.1第一阶段为：配套设施及装修符合屏蔽及相关专业要求（如有需要），经采购人，产品厂家技术工程师确认后，进入第二阶段的安装调试。

7.3.2第二阶段为：设备安装调试完毕后进行全面综合验收，如第一次发现验收瑕疵，给与整改期限，在15天内整改完毕进行第二次验收，第二次验收仍不合格，按合同约定追究其违约责任。

7.4程序和内容：首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。

7.5验收相关事宜及法律责任：货物符合标准的，鉴定费由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购方有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向采购方同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。

7.6风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等 ），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；因项目金额较大，本项目无替代方案。

7.7验收时须提供的产品资料：

（1）供货发票原件、供货发票复印件三份；（2）合同复印件三份、中标通知书复印件；（3）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质纸质电子版各1套；（4）设备安装培训工程师资质证件复印件；（5）若为进口设备需提供报关单等相关材料；（6）如为进口医疗设备，需提供完整的投标产品制造厂家的授权文件原件。（7）维修，保养，使用手册等。（8）中文电子版、纸质版说明书、合格证各一套

7.8第一包特殊要求：（1）集装箱式舱体由中标供应商负责承建，主要分为控制室和扫描室两部份，能承受当地的极端天气，在修建时要考虑周边雨水因素，防止流入室内，控制室和扫描室的门能满足医务人员和病员的进出，扫描室的门能满足推车的进入，控制室的铅玻璃窗防护等级为4毫米铅当量，整个舱体（含门）的射线防护满足法定要求(不低于3毫米铅当量)，其中病人出入的门是电动防护门；控制室和扫描室内的空调各1套，满足设备的工作需要。（2）高压注射器1套；（3）满足医院PACS传输要求；（4）能满足射线防辐射检测要求；（5）原装球管优惠报价不得高于25万元/套，技术维保费不得高于5万元/年。

8.质保及售后服务要求

8.1质保期：所有包件的整机保修时间均不少于1年。在采购清单中已经明确了质保年限的以清单中的质保期为最低年限。

8.2用于医院信息化建设的接口（包括后处理工作站软件）无条件开放接口并终生维保并升级（费用已经包含在投标报价中），并积极配合医院信息中心完成设备的联网，无维修密码限制（若有，须无条件提供给医院）。若与医院的信息化系统接入时需要产生费用，由中标人承担。

8.3发生故障时，接到通知后2小时内提供电话等服务响应，24小时内到达现场维修。

8.4设备保修期内开机率不低于95%，否则不足天数，保修期加倍顺延。

8.5终身零配件供应：投标人应保证设备安装验收后备件供应不少于8年，并不得高于市场维修价的90%提供该设备所需的维修零配件。

8.6中标人及其售后服务机构在设备使用寿命期内，每年对设备至少维护、回访一次，且须经使用科室、管理科室签字认可。不再另行收取费用，已经包含在本次投标报价中。

9.其他商务条款

9.1中标人自行办理所投产品验收前所有相关行政手续，并承担所有费用，所涉及的所有法律责任及相关费用均由中标人负责，与采购人和招标代理机构无关，投标人不得以任何理由要求采购人或代理机构承担相关责任或赔偿；如在规定时间内无法提供货物，采购人有权终止合同。

9.2中标人有义务将所投设备接入医院信息化系统（如PACS系统等），如因接入系统须产生接口费用等均由中标人承担。

9.3中标人须承诺在设备使用期间（寿命期内），系统功能各项升级及维护不额外收取任何费用。
9.4采购人有权在签署合同前聘请第三方质检机构针对技术参数中的“★”条款和其他技术条款进行检测，如发现投标人有虚假应标行为，将上报行业主管部门，相关法律风险及赔偿责任由投标人自行承担。

9.5采购人有权在签署合同前查验招标过程中要求供应商提供的各种证照和检测报告原件，如出现虚假应标，上报同级财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，须按招标文件要求在商务应答表中予以应答。