序号1：冰冻切片机

- 一、参数要求：

1.按键式操作

2. 具备双压缩机

3. 冷冻箱制冷温度：至少包含0℃～-35℃。

4. 具备冷冻箱自动除霜功能，时间≤每24h一次。

5. 具备冷冻箱手动除霜功能。

6. 速冻架冷冻位点：≥15+2个。

7. Peltier位点：≥2个。

8. 速冷架制冷温度最低≤-42℃。

9. 切片厚度范围：至少包含1-100 um。

10. 具备箱体外部切片厚度调节功能

11. 电动粗进速度：至少包含2档；快：≥0.9mm/s，慢：≤0.3mm/s。

12. 具备样品回缩功能。

13. 样品定位：至少包含8°定位及360°旋转，具备自动中心定位和精确0位指示功能

※14.具备抗菌银离子表面涂层

※15. 可有效灭活新冠病毒等有害微生物，并可在任何时间和任何温度下进行。

※16. 具备刀架送风功能

序号2：等离子体手术系统配套器械一批

- 一、参数要求：

（一）麻醉开口器（咽喉部手术专用）

1、麻醉开口器：（5*1） 2个；（4*1）2个 ；（带光纤/5*1）2个；（带水嘴/5*1） 1个，不锈钢

2、口腔撑开器： 大中小各1个，不锈钢

3、麻醉开口器（方框式/4*1）1个，不锈钢

（二）扁桃体及腺样体手术部分器械

1、扁桃体剥离子：2根，不锈钢

2、扁桃体止血钳：微弯2把；角弯 2把，不锈钢

3、扁桃体线剪：2把，不锈钢

4、扁桃体夹持钳：角形三爪2把； 角形多齿2把，不锈钢

5、扁桃体海绵钳：直槽2把；弯槽2把；直无槽2把；弯无槽2把；不锈钢

6、扁桃体刀：2把，不锈钢

7、抓舌钳：2把，不锈钢

8、扁桃体拉钩 钝头/二爪2把；尖头/二爪 2把，不锈钢

9、扁桃体圈断（枪型）:2把，不锈钢

10、扁桃体针（直头）：3根，不锈钢

（三） 电动吸引器1台。

- （四）其他器械

1、镰状刀：尖头弯1把，钝头弯1把，不锈钢

2、吸引管：上颌窦吸引管（粗钩状)2根, 上颌窦吸引管（普通弯）2把；上颌窦吸引管（直形）：粗2把，细2把；不锈钢

3  鼻开筛咬骨钳：0°（左右咬向）各1把， 30°（左右咬向）各1把；不锈钢

4、鼻咬骨钳：反向咬1把；反向下弯1把； 前咬1把；鼻咬骨钳（带盖，尖头）1把；不锈钢

5、鼻窦抓钳：长弯 （115°）：上下弯各一把；下弯（120°）：上下弯各1把；不锈钢

6、鼻组织钳： 70°左右开口：1把，前后开口：1把；100°：左右开口 1把； 110°：左右开口（蝴蝶口）1把；不锈钢

7、鼻组织钳尖头：0°：2把；30°：4把；45°：2把； 90°：2把；不锈钢

8：鼻腔息肉开筛钳：尖头、圆头各1把。鼻用息肉钳（新型）：1把；不锈钢

9、蝶窦口扩大钳：0°：1把； 30°：1把；不锈钢

10、 鼻组织咬钳：0° 圆头1把；30°：圆头1把；边咬切钳： 左咬：1把；右咬：1把；反咬2把；不锈钢

11、鼻粘膜刀：1把；不锈钢

12、上颌窦咬骨钳：上直咬1把；不锈钢

13、鼻骨复位器：1把；不锈钢

14、鼻组织剪刀 ：直头1把；不锈钢

15、扁桃体针：（弯头）2把；不锈钢

16 鼻窦冲洗管2根；不锈钢

- 17、鼻窦手术器械消毒盒1个；不锈钢

- 18、耳内镜2把；不锈钢

- 频谱治疗房

- 参数要求：

- 1、适用范围：具有促进血液循环、改善血液流变性、促进新陈代谢、改善神经系统功能的作用

- 2、具备医疗器械注册证

- 3、至少包含治疗房体、座椅、频谱发生器、电器控制装置组成

- 4、具备≥10块频谱发生器装置

- 5、尺寸≥1100*950*1800mm

- 6、频谱发生器工作寿命≥5000h

- 7、治疗温度至少包含30℃~55℃（可调）、治疗时间至少包含5~90分钟（可调）8、运行模式连续运行

- 熏蒸机

- 一、参数要求：

- 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

- 功率调节：至少包含1-6档可调

- *喷头水平旋转角度≥360°，喷头上下旋转角度≥110°，喷杆横向调节角度≥110°

- 工作时间：至少包含1-99min可调

- *设置预热温度，至少包含70-99℃可调

- 运行模式：连续运行

- 单锅最大加液量≥3L

- *具备≥7寸触摸控制屏

- *≥双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 具备至少包含加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计

- 加热锅至少包含五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

- 压力值至少包含泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。

- 具有自动漏电保护、自动防干烧功能

- *具备红外测温功能

- *隐藏式的加热

- 具备专门的蒸馏水回收

- 多体位治疗床

- 参数要求

- 至少包含颈部、腰部及膝部三个大的断面，并配有分腿部件。

- 头部床面尺寸：≥670*405mm；角度范围：至少包含上40°，下50°

3.胸部床面尺寸：≥670*560mm；角度范围：至少包含上44°，下20°

4.腹部床面尺寸：≥670*475mm；角度范围：至少包含上44°，下20°

5.腿部床面尺寸：≥645*330mm；角度范围：至少包含上25°； 下54°

6. 升降电机推力≥8000N

7. 床身角度控制电机推力≥6000N

8.最大床体承重≥170KG

9.气弹簧承力≥100N/

10.电机数量≥3个

11.≥五段调节，各段均可调节

12.具备床边角度调节开关与环形脚踏升降开关

- 带孔检查床

- 1、适用范围：推拿按摩、微创手术辅助治疗。

- 2、外形尺寸（长宽高）：≥2000*620*660mm，允差±3%。

- 3、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。

- 4、诊疗床最大承载重量：≥200kg。

- 7-8、中频电治疗仪

一、参数要求

1、具备双通道输出方式：可同步或异步输出；含≥1组干扰电疗法；≥2组中频电疗法；

2、内存≥70处方: 至少包含低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；

3、电疗仪输出信号的工作频率范围至少包含：2-10KHz±10%。

4、电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

5、电疗仪输出的调制频率范围至少包含：0-150Hz±10%。

6、电疗仪其干扰电差频频率应在0-200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。

7、电疗仪其干扰电动态节律至少包含4-10±10%；动态位移≤动态节律的±30%。

8、电疗仪的调幅度至少包含:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

9、电疗仪其干扰电差频变化周期至少包含15-30s±10%

10、电疗仪输出的调制波形至少包含方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波九种及他们之间的组合；

11、电疗仪纯交流的波形，最大输出电流≤100mA，含直流分量时，输出电流≤80mA。

12、电疗仪具有透热功能，至少包含六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

- 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。                                                                                                                                                                                                        二、配置清单：                                                                                                                                                                                                    1、主机1台；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2、附件袋（透热导电橡胶（三孔）4对（外形尺寸：10.5*7.5；7.5*5.5各二对）；

- 非透热导电橡胶（三孔）3对；

- 透热输出线（四芯）3根；

- 透热衬垫4对；

- 自粘电极2对；

- 转换线4根；

- 绑带1副。

- 脉冲冲洗仪

- 转速：至少包含50-400rpm可调，步进≤5rpm，误差≤±50rpm

- 夜凉：冲洗1min，夜凉在100-3000ml范围内可调

- 彩超机

1、适用范围：主要用于心脏、腹部、妇产、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、泌尿、神经、术中、介入、弹性等方面的临床诊断和科研教学工作

2、主机成像系统：

2.1、具备高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920*1080，显示比例≥16：9，

2.2、操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

2.3、具备脉冲优化处理技术，自适应增益补偿技术。

2.4、具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元

2.5、具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

2.6、具备脉冲反向谐波成像单元

2.7、具备彩色多普勒成像技术，自适应宽频带彩色多普勒成像技术。

2.8、具备彩色多普勒能量图技术，方向性能量图技术。

2.9、具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

2.10、动态范围≥280dB，数字化通道≥450万

2.11、具备智能化一键图像优化技术

2.12、具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, ≥5线偏转（作曲别针试验，附图)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；自适应优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

2.13、具备实时二同步/三同步功能呢；内置DICOM 3.0标准输出接口；具备一体化超声工作站；

3、成像技术：

3.1、具备智能一键优化技术

3.2、超声声速自动校正技术

3.3、具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

3.4、具备组织多普勒技术(TDI)，至少包含彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

3.5、实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

3.6、具备弹性成像技术

3.6.1、具备实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。

3.6.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

3.6.3、具备浅表及腔内弹性成像

3.7、测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.7.1、一般测量：至少包含距离、面积、周长等；

3.7.2、产科测量：至少包含全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.7.3、至少包含外周血管测量和计算功能；

3.7.4、至少包含多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；

3.7.5、至少包含心脏功能测量；

3.7.6、至少包含妇科测量；

3.7.7、至少包含腹部测量；

3.7.8、至少包含小器官测量；

3.8、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

3.8.1、至少包含数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行

3.9、参数编程调节；

3.9.1、硬盘≥500 GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥1800帧；

3.9.2、具备主机硬盘图像数据存储；

3.9.3、病案管理单元至少包含病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

3.9.4、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

3.10、输入/输出信号：

3.10.1、输入：至少包含VCR、外部视频、RGB 彩色视频；

3.10.2、输出：至少包含复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出；

3.11、连通性：至少包含医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

4、系统技术参数及要求：

4.1、系统通用功能：

4.1.1、已激活灰阶成像探头接口：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用。

4.1.2 、预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

4.2、探头规格

4.2.1、频率：超宽频带探头

4.2.2、二维、彩色、多普勒均可独立变频

4.2.3、类型：相控阵、线阵、凸阵

4.2.4、探头最高有效阵元数≥256

4.2.5探头频率规格：

4.2.5.1单晶体心脏相控阵探头：1.0-4.9MHz

4.2.5.2腹部凸阵探头：2.0-5.9MHz

4.2.5.3 小器官线阵探头：5.0-11.9MHz

4.2.5.4 腔内微凸阵探头：4.0-8.9MHz

4.2.6 探头最大扫描深度≥39cm，线阵探头最大扫描宽度≥50mm。

4.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD；

4.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

4.3 二维显像主要参数：

4.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒,最大开角≥120度；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥40帧/秒；

4.3.2 增益调节：

4.3.2.1 TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式。

4.3.2.2 主机触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节功能键，并可在触摸屏上任意分段调节。

4.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

4.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

4.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

4.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

4.3.7 接收超声信号系统动态范围≥280dB；

4.3.8 二维灰阶成像≥ 256 灰阶；

4.4 频谱多普勒：

4.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥9.0 m/s（0度夹角）；CWD：血流速度24.0m/s；

4.4.4 最低测量速度：≤ 0.35mm/s (非噪音信号)；

4.4.5 Doppler及M型电影回放：48 秒；

4.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20.0mm多级可调；4.4.8 零位移动：9 级；

4.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

4.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

4.5 彩色多普勒：

4.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；

4.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm深度时，彩色扫描帧率12帧/秒；

4.5.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)；

4.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；

4.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

4.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

4.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°

4.6 超声功率输出调节：

4.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

4.6.2 输出功率选择分级可调

4.7 记录装置：

4.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

4.7.2 主机硬盘容量≥500GB

4.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

4.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

- 配置清单

1． 彩色超声诊断系统主机*1套

2． 心脏相控阵探头*1把

3． 腹部凸阵探头*1把

4．小器官线阵探头*1把

5． 腔内微凸阵探头*1把

6． 弹性成像功能*1套

7． 外置超声图文工作站*1套

8、工作站一套（至少包含≥32寸图像处理器、高清采集卡主机、报告工作站、工作桌椅一套）

- 铅衣

- 规格型号：具备成人型（大、中、小）号。

- 分体式

3、铅当量前≥0.5 mmpb，后≥0.25 mmpb。

- 12、微量泵（双通道）

- 一、参数要求

- 整机设计使用年限≥10年

- 双通道为主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 注射精度≤±1.8%

- 速率范围：至少包含0.01-2300ml/h, 最小步进≤0.01ml/h

- 预置输液总量范围：至少包含0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：至少包含0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计至少包含四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：至少包含2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 至少包含7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

- 具备≥3.5寸彩色触摸显示屏，

- 具备全中文软件操作界面

- 具备锁屏功能

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值≥15档可调

- 具备阻塞前预警提示功能

- 具备阻塞后自动重启输液功能

- 信息储存：可存储≥5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级≥IP44

- 13、口腔数字印模仪

1、适用范围：用于口内牙体、印模、种植修复扫描杆及粘膜组织数字化印模

2、完全开放系统、可直接导出STL或PLY模型数据

3、半齿弓扫描时间≤0.5分钟，全口≤2分钟

4、扫描精度≤15微米

5、扫描深度至少包含-2到12mm

6、具备正畸、修复、种植等各自独立扫描流程

7、具备标准扫描头尺寸（20*17mm）;侧向扫描头尺寸（16*20mm）;后牙小型扫描头（14*18）

8、主机具备切换上颌、下颌或者咬颌模式按钮

9、具备口内拍摄高清照片功能

10、具备自动咬颌对齐功能

11、具备智能引导系统

12、支持多种语言接口

13、具备自加热功能

14、具备省电模式，放回支架上自动切换

15、扫描头支持高温灭菌消毒

16、具备患者管理系统

17、扫描过程中可随时切换扫描头

18、扫描软件含有倒凹观察、咬颌距离检查、对颌测量、边缘线绘制

19、扫描软件含有牙龈锁定工具

20、扫描过程中可自动去除不需要的颊、舌、唇侧软组织

- 配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描仪主机 | 1 |
| 2 | 侧向扫描头 | 1 |
| 3 | 标准扫描头 | 1 |
| 4 | 后牙小型扫描头 | 1 |
| 5 | 扫描仪主机支架 | 1 |
| 6 | 驱动U盘 | 1 |
| 7 | 保护头 | 1 |
| 8 | 移动工作站 | 1 |

- 14、牙胶充填仪

- 一、技术参数

（一）加热手柄

1、手柄可加热，≤1s达到设定温度；持续加热时间≥4秒，自动停止加热

2、至少包含四档精准控温，设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置

3、持续加热停止后有≥10秒的蜂鸣提示；未插入加热针及遇到错误时，屏幕和声音同时提示

4、具备高清显示屏，吸附于充电座上，与底座磁吸，手柄在充电座上随放随充

5、5min内无任何操作后自动关机

6、可充电锂电池容量≥2100mAh，电池单次充满电后在加热手柄上面连续使用时间≥3h，电池可拆卸

（二）充填手柄

1、至少包含设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置

2、快速上升到指定温度的时间≤12秒

3、具备360°可旋转注胶银针

4、牙胶仓具备保护盖

5、注胶枪头部具备隔热保护套

6、预弯器带刻度，磁吸附于充电底座上

7、枪尖温度达到设定的温度,加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度

8、具备高清显示屏，可显示各种信息和设定参数

9、工作状态时5min内无任何操作，手柄进入静置模式，温度维持在70-130℃，晃动后自动唤醒恢复设置温度

10、10min内无任何操作后自动关机

11、可充电锂电池容量≥2100mAh，电池单次充满电后在充填手柄上面连续使用时间≥2h；电池可拆卸

（三）电池充电座

1、充电时间≤3.5h

2、手柄放置托槽设计

- 二、配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热手柄 | 1 |
| 2 | 工作尖#06 | 1 |
| 3 | 工作尖隔热套 | 3 |
| 4 | 预弯器 | 1 |
| 5 | 充填手柄 | 1 |
| 6 | 充填手柄隔热保护罩 | 1 |
| 7 | 23G+25G注胶针套装 | 23G 3根，25G 3根 |
| 8 | 一体式充电座 | 1 |
| 9 | 电源适配器 | 1 |
| 10 | 清洁毛刷 | 2 |

- 15、医用中心制氧系统

- 一、技术参数

- 1、氧浓度≥93%±3%

- 2、制氧机≥5组

- 3、单组制氧机制氧量≥5L/min

- 16、多模态影像融合超声诊断系统

- 一、技术参数

一、显示屏：

1.≥24英寸显示屏，分辨率≥1920*1200，可90°旋转

2.具备≥17英寸触摸屏：，分辨率≥1280*1024，防水防护等级≥IP65，

二、主机

1.存储空间

1.1、系统硬盘≥256GB，为固态硬盘

1.2、数据硬盘≥2TB，≥两块1TB硬盘

2.数据传输方式：

2.1、网络接口：≥千兆以太网，具备DICOM3.0图像传输接口

2.2、支持本地数据导入

2.3、具备外部USB端口：支持U盘导入/支持光盘导入

3、病人数据管理

3.1.病人信息管理：可导入DICOM数据，自动化分析和建立病人档案，肾脏、前列腺等器官分类管理；

3.2.存储：支持图像文件、电影文件及测量结果，全面记录手术相关信息

4.成像模式：至少包含B模式、C模式、D模式、M模式、图像融合模式

5.具备精准重叠式融合技术

5.1、具备Smart feature detection 智能特征识别技术：

5.2、具备Auto 3D Positioning自动三维定标技术：

利用万象定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像。无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应的CT/MR的2D影像，实现立体到平面的实时配准。

6、具备高速融合配准技术，具备智能辅助系统：支持多器官自动分割，病灶实时追踪，智能量化分析体积，自动化规划穿刺点位、进针角度和深度的穿刺路径辅助引导，保证手术的效率、精确度和安全性

7、具备图像融合模式，超声图像为实时穿刺面，借助器官在解剖学上的特征点、器官边缘、骨性等信息，进行智能化识别和分析；通过图像刚性配准及小波分析的融合，对器官形变场实时监控，联动磁导航，实现对超声图像与CT/MR图像的实时配准融合。配准后的图像显示为重叠式融合，自动融合误差≤4mm，支持手动可调。支持术前US/CT/MRI/3D等多模态影像融合，并在2min内可自动化完成配准。

8、具备前列腺图像融合，支持MRI-TRUS经会阴活检、前列腺肿瘤消融、粒子植入等术式。

9、具备器官智能分割功能，自动分割MRI上的前列腺≤15s，

10、具备多序列融合病灶标记功能，支持T2WI/DWI/ADC多序列病灶标记，重建病灶3D、计算病灶体积，术中跟踪病灶，精准引导

11、具备急速智能校准功能，仅需1步就能在2min内完成精准配准

12、具备ROI兴趣区域功能：MRI上自动识别勾勒出前列腺轮廓

13、具备智能量化分析功能：可自动化计算器官、靶目标的面积、体积，可根据需求手动进行距离、体积、面积的测量

14、具备MRI-TRUS校准微调功能

15、具备多维立体数据影像操作功能，可360°旋转、缩放可调

16、具备双平面双融合，支持矢状面和水平面2个平面的超声影像与MRI，进行实时融合，与器官3D进行无延时的影像联动

17、具备自动化布针功能，依照CUA及EAU指南自动布设12针系统穿刺点位，同步展示靶向穿刺点

18、具备智能针尖引导功能，前列腺彩虹穿刺引导系统与彩虹穿刺架匹配，可视化路径引导，靶向精准引导穿刺。

- 具备针尖显影功能呢，针尖可视化，实时清晰跟踪针尖

- 具备穿刺参数记录，穿刺点位记录、三维图像重现穿刺点位置功能

- MRI与超声融合影像支持彩色血流

22、图像融合功能包：

22.1、具备磁场发生器：发射电磁场，可覆盖范围≥60cm半径的半球体，精度1mm

22.2、具备电磁传感器：与探头、穿刺针、活检针等器械连接进行位置追踪，实时追踪把控手术进程

22.3、具备电磁控制器：连接电磁传感器，直接获取电磁信号；连接磁场发生器，发射信号

22.4、具备折叠臂：承载电磁发射器，

三、探头

1、凸阵探头：

频率：至少包含2.5-4.8MHz

探测深度：≥170mm

曲率半径：R=60mm

几何位置精度：横向≤10%，纵向≤10%

频谱多普勒探测深度：≥80mm

2、双平面探头：

频率：至少包含5.8-7.6MHz

探测深度：≥80mm

曲率半径：R=10mm

几何位置精度：横向≤5%，纵向≤5%

频谱多普勒探测深度：≥40mm

二、配置清单

1、主机

2、凸阵探头

3、双平面探头

4、前列腺器官程序

5、图像融合功能包

6、电磁导航

- 17、动态血压监护仪

1、适用于成人、小儿和新生儿。

2、24h动态血压监护功能支持自动和手动启动测量，可记录≥350条动态血压测量数据。

4、血压计模式手动启动测量可记录≥3300条血压测量数据

5、具备彩色液晶显示屏，可显示“数据列表”“趋势图”、“大字体”等数据回顾界面、低电量提示、错误信息、时间等。

6、提供至少mmHg和kPa两种血压参数计量单位。

7、与上位机通讯，上位机软件实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能。

上位机软件功能:

1、本软件通过USB接口与仪器连接

2、可下载终端仪器的血压测量结果

3、显示勺状趋势图、填充式趋势图、血压统计分析柱状图、饼图，拟合曲线等能够编辑每条血压数据，为数据添加注解编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等打印报告，支持打印预览。

- 18、二氧化碳激光治疗机

1、激光器类型： 封离式直流激励二氧化碳激光器；

2、激光波长： 10600nm；

3、光斑直径： ≤0.5mm

4、最小脉冲宽度：0.1ms;

5、传输方式： 关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6、输出功率：治疗模式：

连续、单脉冲、重复脉冲功率：至少包含0.3W～25W 可调；

调制脉冲：至少包含0.3～15W 可调；

点阵扫描模式：至少包含10mJ～160mJ 可调，以≤10mJ 步进；

7.扫描图形：至少包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)。

8、扫描方式：至少包含离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

9、手具焦距：至少包含F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）

10、图形尺寸：至少包含1～20mm，1～20mm，X 轴、Y 轴可调

11、扫描密度：至少包含F=50mm,0～1.5mm 可调；至少包含F=100mm，0～3.0mm 可调；

12、瞄准光系统：红色半导体指示光，亮度强弱可调。

13、控制系统：≥8 英寸彩色触摸屏 （中文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音可选模式。

14、具备开机自检功能，具有激光功率电流监测功能。

15、具备安全保护功能，激光器具有光闸保护功能。

- 19、全自动软式内镜清洗消毒器

- 一、参数要求

1、双槽；

2、用途：用于进入人体消化道、呼吸道等与粘膜接触的内镜，如胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜等软镜的清洗和消毒设备

3、可配套使用多种消毒剂：至少包含过氧乙酸、戊二醛、邻苯二甲醛等对软式内镜进行消毒。

4、内镜处理过程：至少包含内镜测堵、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥，达到内镜的清洗和消毒目的，并且设备具备自身消毒的功能。

5、清洗槽内设有旋转喷嘴和旋转喷淋臂对内镜外表面全方位侧地清洗消毒，同时循环水流对内镜所有内部管路持续冲刷清洗消毒。

6、设有内镜管腔增压泵彻底冲刷注气/注水、活检口等细小管腔，减低细菌生物膜的形成几率。

7、设置≥3级水过滤器，过滤精度至少包含1μm、0.45μm和0.2μm

- 消毒后使用绝对级0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗

- 9、干燥要求：至少包含空气干燥、酒精干燥两种干燥方式，对内镜内部管道进行干燥

10、具备可视化自动玻璃门，具备脚踏开关门。

- 11、具备打印功能，可实时打印每一条内镜清洗消毒的过程数据

12、连接器可直接廉洁化学助剂桶

13、具备有消毒剂自动取样装置

14、产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作

15、具有全自动内镜测漏装置

16、提供卫生安全评价报告

- 20、清洗纯水设备

一、技术参数

1.源水要求：符合《国标GB 5749-2022》，城市自来水/地下水TDS≤200PPM，进水压力：0.25Mpa～0.5Mpa，水温5～35℃，进水流量≥600L/H；

2.产水水质：符合YY 0992-2023中国国家行业标准，符合WS 310.1-2016中国国家行业标准；

3.产水量：≥200L/H（ 25℃）；

4.脱盐率：≥98.5%，回收率：≥30%；

5.纯水水质：电导率≤5.1μs/cm（ 25℃），总有机碳（TOC）≤50ppb（ng/g），二氧化硅（SiO2）截留率≥99.9%，PH=6.2～6.8（源水PH7.0）；

6.纯水箱容量：100L；

7.输出流量与压力：3100L/H＜Q＜3200L/H（ 25℃）

- 21、外科牵开器

1、 床轨夹	1个，适合于所有手术床。带有滑动可升降轨道和自锁系统，自带齿形臂臂关节16/16mm内孔，不锈钢

2、 吊臂1个，总长550mm。杆部分直径15.8mm。锁头呈开口式。扳手外展90°时为松开位。不锈钢

3、 球锁拉钩（左矩中）1个，总长200mm。钩板宽40mm，长度55mm。左向。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。不锈钢

4、 球锁拉钩（左矩小）1个，总长180mm。钩板宽35mm，长度55mm。左向。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。不锈钢

5、球锁拉钩（右矩中）1个，总长200mm。钩板宽40mm，长度55mm。右向。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。不锈钢

6、球锁拉钩（右矩小）1个，总长180mm。钩板宽35mm，长度55mm。右向。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。不锈钢

7、	球锁拉钩（直矩小）1个，总长180mm。钩板宽35mm，长度55mm。直。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。可兼顾耳后入路。不锈钢

8、	消毒篮	1个，	长度500mm，宽度250mm，高度100mm，304不锈钢

9、硅胶垫	1个，长度500mm，宽度250mm

- 22、血栓抽吸装置

- 1、适用范围：可用于外周下肢动静脉和颅内血栓抽吸。（须提供注册证或厂家说明书）；

- 2、极限负压值:主机的极限负压值在试验条件下达99kPa±5kPa，≤一个大气压（在标准大气压下）

- 3、负压调节范围:负压应能在0kPa~极限负99kPa压值范围内任意调节

- 4、自由气流流量≥20L/min

- 具备收集罐，收集罐容积≥1000ml

- 收集罐具备防溢流装置，主机正常工作中或正常工作后，不应有液体进入负压泵内

- 7、具备抽吸连接管，连接管长度≥2800cm，内径≥2.4mm，外径≥4.8mm，允差+10%

- 8、管体整体无泄漏

- 23、显微镜摄录像系统

一、高清摄像系统

1、全高清（1920*1080）1/2.8英寸CMOS逐行扫描；

2、小型摄像机机头：W66xH66xD80mm；

3、清晰度：高信噪比≤50dB；

4、具备自动聚焦功能，

5、具备远程无线手动调焦功能；

6、支持无线高清视频传输；

7、帧率：≥60FPS；

8、自带SD卡采集；

二、高清录像系统

1、内存≥8G；

2、硬盘≥2TB

3、显示器：≥24寸液晶显示屏，分辨率≥1920x1080，输入接口DVI/DP/VGA；

4、采集卡输入接口：HDMI；

5、支持动/静态采集分辨率≥1920x1080；

6、支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、H.264；

7、视频压缩码率4~30Mbps；

8、帧率至少包含50/60Fps；

9、支持病例资料录入、编辑、保存、检索；

10、可以全屏显示术中影像；

11、术中影像可垂直、水平、放大镜像翻转；

12、视频参数（亮度、对比度、饱和度、色调等）可调；自定义≥2组参数于主界面显示；

13、具备快速视频编辑软件功能

14、支持局域网、互联网直播

- 24、快速高温灭菌器

- 一、参数要求

- 1、容积≥5L

- 2、主体材质为SUS304不锈钢

- 3、压力：≥0.28MPa，设计温度≥142℃、，使用寿命≥8年/16000次循环

- 4、灭菌盒材质为SUS304不锈钢

- 5、具有安全联锁功能，具备灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止

- 6、密封方式为自胀式门胶圈

- 7、	内置即时蒸发器

- 8、储水装置：内置单水箱，带低水位检测装置，一次加水可运行多次程序，水箱容积≥5.0L；

- 9、具备水质检测功能：

- 10、具备≥4.3寸触摸触摸屏，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；支持数据U盘输出

- 12、流程控制为置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

- 13、具备周期计数器显示设备运行的周期次数；

- 14、标配内置打印机，在打印机缺纸情况可自动存储≥4个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；系统自动存储灭菌数据，在灭菌记录界面可将灭菌数据输出到U盘

- 15、记录内容至少包含程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等

- 16、安全保护具有超温自动保护装置、超压双重保护、过流保护装置、

- 17、腔体尺寸≥380*180*80mm

- 25、气压电动止血仪

一、技术参数：

*1、压力设定范围：至少包含1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP

2、时间设定:至少包含1～120min，初始充气时间:≤60秒

*3、噪音:≤65db,

4、具备内置电池，断电可用≥6h

5、全数字控制

6、具备工作压力自动补偿，失电压力保持功能，自动检测漏气功能

7、具备声音报警

8、具备自检功能；充、放气功能；记忆功能:

- 26、双层器械台（大）

- 一、技术参数

- 1、规格尺寸：≥1150*550*860±5mm

- 2、上下台面规格：≥1150*550mm，采用厚度≥1mm的304不锈钢冷轧板制作，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）。

- 3、四只支撑立柱采用≥φ25×1.2mm 304不锈钢圆管制作。

- 4、产品下部与地面的净空高度≥160mm。

- 5、产品额定承重≥40kg。

- 6、≥4只≥φ100mm防缠绕静音脚轮，其中≥2只脚轮配置刹车。

- 2、上下台面配置三面（左、右及后面）不锈钢≥φ10mm圆管护栏。

- 27、手术托盘架

- 技术参数

- 1、规格尺寸：≥780*510*1040*±5mm

- 2、配置不锈钢手术托盘≥1只，使用净空规格≥600*500*25mm3，采用厚度≥1.2mm的304不锈钢冷轧板制作

- 3、托盘支撑架采用≥φ32*1.2 mm和≥38*25*1.2 mm的304不锈钢管制作。

- 4、托盘离地面高度可在至少包含950～1300mm范围内任意调节，插销定位，球形手柄作为锁紧装置。

- 5、托盘额定承重≥20kg。

- 6、≥4只≥φ75mm静音脚轮，其中≥2只脚轮配置刹车。

- 28、脚踏凳

- 一、技术参数

- 1、规格尺寸：≥400*300*200±5mm

- 2、台面采用厚度≥1.2mm 304不锈钢板整体压印成型，防滑；

- 3、支撑脚≥30*30*1.0mm不锈钢矩管制作，底部配防滑胶脚。

- 4、凳面额定载荷≥150Kg。

- 29、煮沸消毒器

- 1、用途：专用于医院各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸。

- 2、内槽有效容积：≥80L。

- 3、槽体材质：304 不锈钢槽体和外罩。

- 4、功能要求：设备为自动进水到预定合适水位，提高工作效率，对器械表面无损伤。

- 5、控制方式：采用微电脑控制，液晶显示过程参数，并实时显示温度，须具有A0值显示。

- 6、温度控制：微电脑控制，至少包含室温-99℃之间自由调节。

- 8、加热时间控制：加热时间至少包含0-60min自由设定。

- 9、排水时间、煮沸消毒时间等参数都可以自行调节。

- 10、加热功率：≥9kw。

- 11、清洗篮筐≥1个。

- 30-96属于药学部设备，见另外一个word文件

- 97、医用真空负压机

1、医用真空负压机需具备医疗器械产品注册证

- 2、负压调整范围至少包含-0.02～-0.07 MPa

- 3、负压报警范围至少包含负压值低于-0.073 MPa或高于-0.019 MPa，欠压/超压自动声光报警装置启动工作，真空泵自动关机或启动。

- 4、电控柜绝缘电阻≥2 MΩ

- 5、噪音控制室内≤80 dB(A)，室外≤60 dB(A)

- 6、系统小时泄露增压率≤1.8%

- 7、≥2台油润滑旋片真空泵，均具备自动启动、停止功能，两泵交替工作。

- 8、吸引站房PLC控制柜采用PLC逻辑程序控制器，具有可编程的功能，控制泵的自动启动和停止,可以同时控制多台泵机工作。具有自动控制及人工控制两种工作模式。

- 9、油润滑旋片真空泵电机功率:≤2.2kW；单台泵最大抽气量:≥100m3/h；极限真空度≥10pa(abs)

- 10、≥1台 碳钢负压罐；容积≥1m³

- 11、真空泵进气端设置细菌过滤器≥2套；处理空气量≥96Nm3/h；过滤精度：MV；过滤效率：＞99.995%

二、配置清单

| 序号 | 设备材料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油润滑旋片真空泵 | 2台 |
| 2 | 吸引系统电控柜 | 1台 |
| 3 | 负压罐 | 1台 |
| 4 | 细菌过滤器 | 2套 |

- 98、设备带

- 1、材质为铝合金，宽度≥230mm，厚度≥65mm，外表喷塑；

- 2、结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设；强、弱电采用穿PVC软导管方式铺设，电、气分离保证安全。

- 3、通过电气消防安全检测。

- 4、通过耐腐蚀（中性盐雾）实验并具有抗菌效果。

15、采用医用无缝不锈钢管

#### 气体终端

  - 采用德标制式双密封气体终端，各种气体输出口接头不具有互换性，最高工作压力时泄漏率≤0.5％；气体终端终端插头为快速插拔自闭型双阀结构设计，带有检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；气体终端要求100%经过耐压测试，不同气体出口均采用颜色及文字加以标识，方便辨别使用；气体终端带脱卸保护压盖设计，具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能，保证使用安全。终端装饰盖采用全金属材料，终端插拔次数≥50000次。

  - 气体终端满足YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端》 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端和GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》）相关标准。

  - 气体终端铅、汞、镉指标应符合RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ及修正指令（EU）2015/863的限值要求。

- 99、大山坪负压站等改造

一 、氧气汇流排站 。配置1套5*2瓶组，实现自动切换、控制，设有声、光报警装置；站房应设置在地面上。报价含站内的配套管道、管件、阀门等。

二 、医用真空负压站。配有油旋片真空泵≥2台、细菌过滤器（含阀门组）≥2台。0.3m3负压罐≥1台。采用PLC逻辑程序控制器，实现全自动控制；设有声光报警装置。含站内的配套管道、管件、阀门等。

三 、医用空气压缩站 。 配置1套医用空气压缩机、1台1.0m³空气储罐。含站内的配套管道、管件、阀门等。

四、 二氧化碳系统。 配置1套5*2瓶组二氧化碳汇流排站。

- 100、彩色超声诊断仪

1、用途：主要可用于心脏、腹部、妇科、产科、胎儿心脏、血管（外周、颅脑）、小器官、神经、肌骨、弹性、介入引导等方面的超声临床诊断工作

一、主机成像系统：

1、高分辨率液晶显示器≥21英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

2、具备全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦。

3、具备脉冲优化处理技术、 接收波束并行处理技术、自适应增益补偿技术。

4、具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元，解剖M型技术,可360°任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

5、具备脉冲反向谐波成像单元，彩色多普勒成像技术、自适应宽频带彩色多普勒成像技术。

6、具备彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术。

7、具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

8、动态范围≥280dB。

9、具备智能全程聚焦技术，智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

10、具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转；自适应像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

11、具备超声声速自动校正技术

12、具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

13、可实时二同步 /三同步能力，内 DICOM 3.0标准输出接口，内有一体化超声工作站。

二、成像技术：

1、具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

2、具备肝脏剪切波定量技术

3、具备无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

4、测量值≥2种单位显示，KPa及m/s。

5、具备单一定量区域可达≥15组，并可存储导入报告体系，报告可输出打印。

6、测量结果至少包含：平均硬度及硬度标，可在1秒内快速获取剪切波数值。

7、具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，显示比例≥16:9，分辨率≥1080p。

8、具备智能术中模式：操作面板有睡眠模式物理按键，方便一键休眠和启动，减少开关机等待时间；显示屏和滑动触摸操作屏可同时显示相同超声图像内容，方便手术室、介入等科室多人操作观看需求。

9、具备多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

三、测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1、一般测量：至少包含距离、面积、周长等；

2、具备外周血管测量和计算功能；

3、产科测量：至少包含全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

4、具备多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；

5、具备心脏功能测量；

四、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1、数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

2、硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥1800帧；

3、具备主机硬盘图像数据存储；

4、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

五、输入/输出信号：

1、输入：至少包含VCR、外部视频、RGB 彩色视频；输出：至少包含复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。

2、连通性：至少包含医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

1、系统通用功能：

1.1、探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用。

1.2、至少包含预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

2、探头规格

2.1、频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 至少包含1MHz到18MHz。

2.2、二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3、类型：至少包含相控阵、线阵、凸阵；

2.4、探头有效阵元数：电子相控阵探头有效阵元数≥80；电子线阵探头有效阵元数≥256；电子凸阵探头有效阵元数≥192；

2.5、探头规格及要求：至少包含单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）；单晶体腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）；电子血管线阵探头（3.0-12.0MHz）；

2.6、B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。

2.7、穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

七、二维显像主要参数：

1、成像速度：相控阵探头，85°角,18cm深度时,帧速度≥53帧/秒，最大开角≥120°；凸阵探头, 85°角,18cm深度时,帧速度≥51帧/秒；

2、扫描线：每帧线密度≥275超声线

3、增益调节：主机触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节功能键，并可任意分段调节。

4、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

5、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6、声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

7、接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

8、接收超声信号系统动态范围≥280dB

9、二维灰阶成像≥256 灰阶。

八、频谱多普勒：

1、显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率 、连续波多普勒

2、发射频率: 电子凸阵至少包含:PWD:2.0-2.2MHz、电子线阵至少包含:PWD:5.75-7.0MHz、电子相控阵至少包含: PWD,CWD1.6-1.8MHz；

3、显示方式：至少包含B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4、最低测量速度：≤ 0.3mm/s (非噪音信号)

5、Doppler及M型电影回放：≥48 秒

6、滤波器：至少包含高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

7、取样宽度及位置范围：宽度至少包含0.5mm至20mm多级可调；

8、零位移动≥ 8 级；

9、显示控制：至少包含反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

10、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

九、彩色多普勒：

1、显示方式：至少包含速度图 、能量图、方向性能量图

2、扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率  10 帧/秒；

3、具备彩色增强功能:彩色多普勒能量图；组织多普勒；

4、具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)

5、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6、显示控制：至少包含零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

7、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围至少包含：-20°～ +20°；

8、超声功率输出调节：至少包含B/M、PWD、COLOR DOPPLER； 输出功率选择分级可调

十、记录装置：

1、内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

2、主机硬盘容量≥500G

3、至少包含DVD-RW 或USB图像存储

4、USB接口≥4个，用于图像传输

二、配置清单

5.1 彩色超声诊断系统主机*1套

5.2 心脏相控阵探头*1把

5.3 腹部凸阵探头*1把

5.4 血管线阵探头*1把

5.5 肝脏剪切波定量技术*1套

5.6 微视血流成像技术*1套

- 101、心电监护仪

- 1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计），坚固耐用；

- 2、主机平放具备≥10°屏幕仰角，方便医护人员观察监测界面；

- 3、具备采用≥10寸彩色LED显示屏，≥7通道波形显示；

- 4、标准配置至少包含监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

- 5、ECG采用多导联同步分析技术

- 6、具备智能导联脱落监测功能；

- 7、支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）；

- 8、具备心电支持QT/QTc分析功能；

- 9、血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- 10、NIBP收缩压范围: 成人至少包含25-290 mmHg；小儿至少包含25-240 mmHg；新生儿至少包含25-140mmHg；

舒张压范围：成人至少包含10-250 mmHg；小儿至少包含10-200 mmHg；新生儿至少包含10-115mmHg；

平均压范围：成人至少包含15-260 mmHg；小儿至少包含15-215 mmHg；新生儿至少包含15-125mmHg

- 11、脉率范围：至少包含30-300 bpm

- 12、可选配无线WiFi模块，既可以支持2.4G也可以支持5G频段，连接中央工作站；

- 13、标配一块锂电池，单块锂电池续航能力≥4小时，

- 14、具备支持血压动态分析功能，针对最近24小时的所有NIBP测量数据进行基本的统计分析，并支持显示和打印；

- 15、NIBP可选择初始充气压力，支持血氧和血压同侧监测；

- 16、具备采用收纳盒设计，使附件管理更加高效；

- 17、可保存≥1200小时的趋势数据；≥48小时全息波形回顾；≥1800个报警事件；≥128个心律失常事件；≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

- 18、可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印、条码扫描枪；