经皮黄疸仪参数

一、技术参数

1、检测方法：至少包含绿、蓝光比较

▲2、示值误差：至少包含00～15±1 mg/dL；16～25±1.5 mg/dL

3、显示方法：至少包含三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl

4、光源：氙闪光灯，寿命≥10万次

▲5、开启准备时间≤10s

▲6、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1；对黄色屏(“20”)显示20.0±1