**双下肢气压治疗仪参数**

1. 技术参数

1、输出≥双路8腔。

2、具备抗栓模式、按摩模式、康复组合模式、水肿模式

▲3、具备实时压力检测及提示功能。

▲4、可单独关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。

5、工作时间≥（1-99）min可调或连续运行，步长≤1min。

▲6、压力≥（0-200）mmHg可调，步长≤1mmHg。

7、具备开机自检功能，同时伴有语音提示。

▲8、可显示至少包含运营时间、加压部位、压力值、治疗模式

9、肢体套筒为梯度、圆周、连续压力设计。

10、具备智能报警、自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警。

▲11、气泵使用寿命≥30000h，≥5年。

1. 配置清单

1、小腿+大腿套筒2套