团体加速康复系统参数

一、技术参数

★1、适用范围：镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉、废用性肌萎缩、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、胃下垂、尿潴留、肠粘连、便秘。  
3.中频治疗仪外形尺寸≤70\*70\*25mm。  
▲4.中频治疗仪中频可调范围≥（1-10）kHz，低频可调范围≥（1-150）Hz.  
▲5.中频治疗仪脉宽可调整范围≥（16-）400μs，步长≤6μs，调整范围内的参数为数字式连续可调。  
▲6.中频治疗仪脉冲基波波形≥3种，其调制包络≥3种。  
7.中频治疗仪治疗结束后应自动提示、自动停机；具备低电量提示功能。  
8.中频治疗仪主机重量≤50g。  
▲9.中频治疗仪预置治疗方案数≥18个；工作站可同时控制治疗仪数量≥9台；并进行集中充电管理。  
10.体表电极与治疗仪连接方式至少包括直接磁吸连接和通过导联线连接两种连接方式，进行可穿戴治疗。  
11.中频治疗仪符合YY0607/GB9706/YY0505国家标准。

1. 配置清单
2. 可穿戴中频治疗仪9个
3. 工作站1套