石蜡切片机参数

一、技术参数

1.手轮扭矩≤25 N·m。

2.切片方式至少包含：电动进样，手动切片。

3.刀架为双导轨设计。

4.具备W型弧形废屑槽。

▲5.电动步进马达进样，粗进样速度≥3档，最慢≤400μm/s，最快≥1200μm/s。旋钮控制进样速度、切片/修片厚度选择。

6.配置样品XY轴定位旋钮，并位于左侧。

▲7.样本头垂直行程≥72mm；

▲8.本头水平行程≥28mm；

9.具备X/Y轴8°样本定位，Z轴360°旋转定位

10.控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上

▲11.具备切片位置记忆功能

12.具备切片计数和切片厚度总计功能；

13.切片范围≥（0.5-100）μm；0.5–5 µm，增量≤0.5 µm；5–20 µm， 增量≤1µm；20–30µm，增量≤2µm；30–60 µm，增量≤5µm；60–100µm，增量≤10µm 。

14.修片范围≥（5–500）µm； 5–30µm，增量≤5µm ；30–100 µm，增量≤10µm；100–200µm，增量≤20µm；200–500µm，增量≤50µm。

15.最大样本尺寸≥68*50mm

16.回缩值≥40 µm

▲17.具备在双导轨刀架系统使用的切片水流转移系统

▲18.具备自循环水流系统，可以将切片自动导入漂片槽，水流速度无极可调，可调范围≥（0-500）ml/min

19. 漂片槽容积≥800ml，

20. 漂片槽温度调整范围≥（室温-45℃）

▲21.漂片槽具备压力感应照明光源

- 配置清单

- 控制面板	   一个

- 废屑槽	   一个

- 通用包埋盒样本夹	   一个

- E型一次性刀片刀架	   一个

- 切片水流转移系统     一套

- 一次性刀片（50片/盒）一盒

- 玻片试用装           一套