电子艾灸参数

一、技术参数

★1、适用范围：适用于中医人体穴位艾灸治疗。

▲2、治疗温度≥（50-60）ºC可调，温度误差≤±3ºC，治疗温度上限≤60ºC。

3、具备定时装置，连续工作时间≥（0-60）min可调，定时允差为≤±5%。

4、工作状态下的噪声≤60dB（A）。

5、具备具有手动停止输出的功能。

6、具备输出指示功能。

7、具备恒温超温保护装置，当设定治疗温度为60ºC时，超过60ºC报警值超温保护装置启动，会切断输出，并且治疗温度≤60ºC。

8、灸头的加热面积应≥250cm²，允差为≤±5%。

二、配置清单：
1、加热灸头    1个
2、控制盒      1个
3、固定架      1个
4、底座        1个
5、加热启动卡  1个
6、主板        1块
7、红外灯板    1块
8、发热块      1块
0、DIP可控硅  1个