**输液泵参数**

**一、技术参数**

★1、整机设计使用年限≥10年，提供设备产品标贴为证明材料。

▲2、支持输血功能。

3、支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。

4、可升级肠内营养液输液功能。

5、输液精度≤±5%。

▲6、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进≤0.01ml/h。

7、预置输液总量范围：至少包含0.1-9999.99ml。

▲8、快进流速范围：至少包含0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。

9、可自动统计累计量：至少包含24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

10无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

11、至少包含8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

▲12、具备≥3.5英寸彩色显示屏。

13、具备锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14、可储存≥5000种药物信息。

15、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色。

16、报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

17、具备在线动态压力监测系统，可实时显示当前压力数值.

18、压力报警阈值最低可设置≤50mmHg

▲19、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

20、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

21、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≤15μL的单个气泡报警

22、信息储存：可存储≥5000条的历史记录

23、电池工作时间≥5小时@25ml/h

二、配置清单