**膈肌起博器参数**

1、台推式设计，配备台车，可都单独使用也可组合使用；

2、所有调节均可通过触控触摸屏按压操作实现；

3、单通道至少具备左右输出，可单独调节；

**▲**5、治疗时间：至少包含5～120min，≥八档可调，允差为±5%；

**▲**6、脉冲宽度：至少包含200μs，输出波形无调制，允差为±10%；

**▲**7、脉冲频率：至少包含30Hz～50Hz，≥5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；

8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V

9、开路时输出峰值电压≤500V

10、刺激强度至少包含30档可调，步距增量≤1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

11、刺激次数：至少包含5～15次/min可调，步距增量≤1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；

12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

**▲**13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

**▲**14、具备工作时间倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

15、内置电池，并具备电量提示功能；

16、配置清单（实质性要求）