**低频治疗仪参数**

**一、技术参数**

**1、变频电脉冲输出：**  
1.1、至少包含连续波、疏密波、断续波三种波形，连续波、疏密波为双向脉冲方波，断续波为单向脉冲方波。  
▲1.2、≥2个通道：每通道分别有≥3个电刺激输出口和≥1个磁振输出口。  
1.3、输出可连续、均匀调节，最大脉冲幅度: 40V。  
1.4、脉冲频率：连续波频率调节范围≥（2.5-20）Hz；疏密波的疏波频率≥5.0Hz；密波频率≥20.0Hz；断续波频率≥50.0Hz。  
1.5、脉冲宽度≥0.17ms，误差≤±30%。

1.6、脉冲宽度：0.17ms。

1.7、脉冲幅度（输出强度）40级步进可调；

1.8、连续波频率20级步进可调，疏密波、断续波持续/间隔时间20级步进可调。  
**2、磁振输出：**2.1、工作频率：50Hz±1Hz；  
2.2、电 功 率二档可选，低档0.5W～2W、高档3W～8W；  
2.3、磁感应强度3mT ~ 8mT。  
▲2.4、磁场强度分布：由磁振器表面中心向周边递减，距磁振器周边15cm以外为0.5mT安全限值区域。  
3、可定时：1min～99min。  
4、具备数字频率合成技术。  
5、速度、强度全数字调节，输出波形实时显示。  
6、具备全程自控低频电刺激技术。  
7、快捷处方预设≥20种，可双通道同时输出。  
11、具备触摸屏控制面板，内置产品使用信息及故障排除说明。

**二、配置清单**

1、主机 1台

2、外接电源线 1根

3、耳夹电极 4个

4、粘贴片电极 2对

5、硅橡胶电极 4个

6、磁振按摩器 2只

7、磁振头保护套 2件

8、电极连接线 6根

9、绑带（38×800） 2根

10、绑带（38×380） 2根

11、备用熔断器（2A） 2只

12、备用熔断器（3.15A） 2只