**电动吸引器参数**

**一、技术参数**

▲1、极限负压值：≥0.06MPa

2、负压调节范围：至少包含0.02MPa-极限负压值

3、抽气速率：≥20L/min

4、贮液瓶容量：≥2500mL/只，2只/组；

5、运行模式:间歇加载连续运行，最长连续工作时间≥30min，持续率≥50%。

1. **配置清单**
2. 主机1台
3. 腹腔吸氧管1支
4. 吸引软管（长度2M，7\*12）1根

4、空气过滤器2只

5、脚踏开关1个

**腕式电子血压计参数**

1. **技术参数**

1、显示方式：可数字显示

2、测量方式：至少包含示波测定法

**▲**3、测量范围:至少包含压力：0-299 mmHg(0-399 kPa)，脉搏数: 40-180次/分

4、测量精度:压力≤±3mmHg (±0.4kPa)，脉搏数:精度≤±5%

5、测量腕周：至少包含14-21cm

6、运行模式分类:连续运行

**二、配置清单**

1、7号干电池2节

2、收藏盒1个

**简易呼吸器参数**

1. **技术参数**

1、材质符合ISO生物相容性要求；

2、可直接连接储气袋和氧气管；

3、100%不含乳胶；

4、吸气阻抗≤2.1cmH2O，呼气阻抗≤2.2cmH2O；

**▲**5、呼吸阀病人端接口至少包含15mm和22mm；面罩接口至少包含22mm和15mm；

6、呼气正压阀接口至少包含30mm，压力值至少包含5-20 cmH2O可调节。

**二、配置清单**

1. 面罩1个
2. 复苏球囊1个
3. 呼吸阀1个
4. 进气阀组1个
5. 储气袋1个
6. 氧气管1个

**脉搏血氧仪参数**

1. **技术参数**

1、≥0.9英寸双色显示，至少包含蓝色和黄色，分辨率≥128\*64  
2、血氧饱和度测量范围：至少包含0%-100％，误差：当血氧饱和度的测量范围在70%-100％，允许绝对误差≤±2％；  
3、脉率测量范围：至少包含20-250bpm，误差：≤±2bpm或±2%取大值，精度：≤±2bpm或±2% 取大值  
4、灌注指数测量范围：至少包含0％-20％，误差：当灌注指数的测量范围在1%～20％，允许绝对误差≤±1％；当灌注指数的测量范围在0%～0.9％，允许绝对误差≤±0.2％；  
5、分辨率：血氧饱和度≤1%，脉率≤1bpm，灌注指数≤0.1%  
6、弱灌注下的误差：在脉搏充盈度为0.4%时，血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差≤±4%；脉率误差≤±2bpm或±2%取大值。  
7、抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差≤±1%。

**脉冲针灸治疗仪参数**

1. **技术参数**

▲1、脉冲重复频率至少包含1±0.5-100±10Hz 连续可调；

2、脉冲宽度：0.5±0.15ms；

3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±20%，

4、输出至少包含：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波五种波形；

▲5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10mA;

1. 具备定时功能，定时范围至少包含0-60min±10%。

**二、配置清单**

1、主机1台

2﹑探穴笔1支

3、针灸输出导线6条

4、纽扣输出导线2条

5、自粘电极4片（55\*90mm）

**特定电磁波治疗器参数**

1. **技术参数**

1、定时器范围:：至少包含0-60min

**▲**2、治疗板直径φ≥160cm,使用有效期≥1500h

3、加热器使用寿命≥2000小时

4、电磁波长范围：至少包含2-25μ m

5、支臂伸长范围: 至少包含0-850mm,支臂上下范围至少包含300-1550mm

6、照射头旋转范围: 360°

**听诊器参数**

1. **技术参数**
2. 弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内；
3. 二耳塞拉开相距140mm时，其弹值应1.372-2.960N范围内；
4. 二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离≤10mm。

**台式水银血压计参数**

1. **技术参数**

**▲**1、测量范围至少包含0-40kPa(0~-300mmHg)

2、最小分度值≤0.5kPa(2mmHg)

3、允许误差≤±0.5kPa(±3.75mmHg)

**臂式电子血压计参数**

1. **技术参数**

1、显示方式：可数字显示

2、测量方法：至少包含示波测定法和柯氏音法

**▲**3、测量范围:压力至少包含：0-300mHg (0 -40kPa)，脉率至少包含: 40-200 次/分

4、精度：压力：≤±3mmHg(±0.4kPa)，脉率：≤读数的±5%

5、运行模式分类:连续运行

6、加压方式:自动加压

7、排气方式:自动快速排气

8、使用次数:满电状态下，测量次数≥500次

9、适合臂團: 至少包含22-32cm、32-42cm、18-22cm

二、配置清单

1、主机1台

2、M号袖带1个，L号袖带1个

3、充电电池\*1组

**额戴反光镜参数**

1. **技术参数**

1、额戴反光镜的直径≥80mm；

2、额戴反光镜的镜片反射率≥85%；

3、额戴反光镜的凹镜焦距误差≤150±10%；

4、额戴反光镜的镜处片座位应能按使用要求作任意转动

二、配置清单

1、反光镜1个

2、塑料头戴绳1根

**压缩空气雾化机参数**

1. 技术参数

▲1、最大雾化率:≥0.2mL/min

▲2、药液残留量:≤1.0mL

3、雾粒中位直径(MMD)：≤4μm±25%，直径小于5μm的雾粒占比≥65%；

1. 正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围在0.08-0.15MPa内,

5、压缩泵自由空气流量:≥10L /min

二、配置清单

1. 主机1台
2. 雾化装置1套（含面罩1只）
3. 过滤棉2只