**膈肌起搏器参数**

**一、技术参数**

1、台推式设计，可单独使用，也可与台车结合可以作为柜式机使用；

2、具备高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

3、具备双通道输出，每通道分左右，可单独调节；

▲4、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

5、治疗时间≥（5～120）min，≥8档可调，允差≤±5%；

6、脉冲宽度≥200μs，输出波形无调制，允差为≤±10%；

7、脉冲频率≥（30～50）Hz，≥5挡可选，对应周期≥（1/30～1/50）s，允差为≤±10%；

8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V

9、开路时输出峰值电压≤500V

10、刺激强度≥30档可调，步距增量≤1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

11、刺激次数≥（5～15）次/min可调，步距增量≤1，对应周期至少包含12s/次，6s/次，4s/次，允差为≤±10%；

12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

▲13、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

1. 内置电池，并配置有电量提示功能；

**二、配置清单**

1、治疗电极线 2根

2、治疗电极片4包

3、T型旋钮 2个

4、支架 1套