**无影灯参数**

1. **技术参数**

1、最大照度时整机功率≤65W。

2、LED 灯珠，光源寿命≥5万h。

3、具备PWM调光技术，≥100档无级调光，可实现标准照明模式、腔镜照明模式、微光照明模式。

▲4、控制器≥2.4寸液晶屏，按键系统操作界面，具备25%、50%、75%、100%的照度及色温快速调节键。

▲5、灯头直径≥500mm,照度在≥（40000-120000）Lx，无级调节。

6、具有深腔照明调节功能，照明深度≥1200mm。

7、灯头具备≥48颗LED光源，≥8个光源组，每组光源由CPU单独控制。

8、灯头外壳采用旋压成型，灯头外侧为硅胶条。

9、内部光源组件为ABS工程塑胶骨架+铝基板的结构。

10、具备恒流驱动设计，使工作电流永远处于稳定状态，在摄像等环境下无频闪。

▲11、消毒手柄采用PPSU材质，外观无螺丝、内置卡扣 360°可拆装设计,可做高温高压134℃消毒。

12、灯头采用一次成型密闭流线型铝合金材料设计和喷涂工艺，外观无螺丝。灯头可垂直下拉，灯盘旋转半径≥180°。

13、灯头上下活动范围：上限≥370mm，下限≥480mm。

▲14、产品符合标准Y0505电磁兼容检测，避免与其他设备产生干扰（提供第三方检验报告）。

▲15、产品无蓝光危害。（提供灯珠无蓝光检验报告）

**二、配置清单**

1、LED无影灯1台

2、安装固定盘1个

3、吸顶装饰罩1个

4、内六角扳手1套