**电子胃镜（超高清治疗型）参数**

1. **技术参数**

▲1、至少具有NBI、OE、NSI、VIST光学染色中的任何一种

2、操作手柄上具有≥4个遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；

3、具备内镜记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将内镜的主要参数显示于显示器上；

▲4、具有副送水功能；

5、视野角度≥140°；

6、景深≥（3～100）mm；

7、最小可视距离≤3mm

8、尖端部外径≤9.8mm；

9、插入部外径≤9.9mm；

10、弯曲部角度：上≥210°、下≥120°；左≥100°、右≥100°；

▲11、钳子管道内径≥3.2mm；

1. 工作长度≥1030mm

13、内镜接头采用防水设计

14、送气送水系统要求：送水量≥50mL/min;送气量≥1600mL/min

15、照明有效性：≤6%

16、吸引、钳道系统:吸引量≥500mL/min

**二、配置清单**

1、镜体 1条

2、管道清洗刷 1条

3、管道开口清洗刷 1个

4、ETO帽 1个

5、灌流管 1条

6、AW管道清洗接头 1个

7、钳子管道开口阀 10个

8、管道塞 1个

9、吸引清洗接头 1个

10、副送水管 1条

11、口垫 2个