**全胸振荡排痰仪参数**

**一、技术参数：**

▲1、按键方式:具备一键飞梭的操作方式；

2、导气方式:≥2根导气软管同步向充气背心充、放气，软管长度≥（120-200）cm，管内直径≥（25-35）mm；

3、能装卸的全胸充气背心: 背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸≥（43-175）cm。

4、压力范围至少包含:0.5kpa～3.2kpa，≥10档可调，步距增量≤0.3kpa。

▲5、振动频率≥（5-30）Hz，连续可调，步距增量≤1Hz。

6、治疗中压力及频率可随时调节。

▲7、自动模式:按体型不同而分级具备≥5种自动程序模式，至少包含 (6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)；

8、自定义模式:可治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

9、定时时间:自定义模式至少包含5min、10min、15min和20min四档。手动模式1min~99min连续可调，步距≤1min

10、手控触发器至少具备“加压”、“启动”“停止”三项功能，可利用手控器进行快速停机。

**二、配置清单：**  1、主机1台

2、导气软管2根

3、一次性充气背心-成人中号1件

4、一次性充气胸带-成人大号2件

5、一次性充气胸带-成人中号2件

6、简易半胸充气胸带-成人大号1件

7、简易半胸充气胸带-成人中号1件

8、标准全胸充气背心-成人中号1件

9、手控触发器1个