双通道注射泵技术参数

- 一、技术参数

- ★1、压力报警阈值≥4档可调；最低阻塞压力档150mmHg，条形图显示实时压力。

- 2、具备防虹吸功能；

- ★3、具备实体薄膜按键控制流速（非触摸）；

- 4、具备快速启动功能；

- 5、具备在线滴定功能；

- ★6、速率范围至少包含：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

- 7、预置总量范围至少包含：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

- 8、预置时间范围至少包含：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

- 9、快推“bolus”至少包含：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

- 10、KVO至少包含：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

- 11、自动识别注射器规格至少包含：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

- ★12、每个通道具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

- ★13、屏幕≥3英寸，可同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

- 14、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

- 15、高级报警信息至少包含：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、联机失效；

- 16、中级报警信息至少包含：系统异常、待机时间结束；

- 17、低级报警信息至少包含：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

- ★18、具有注射模式至少包含：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

- ★19、具有联机功能；

- 20、双通道注射时，电池工作时间≥6小时@5ml/h；

- 21、支持≥200条药物

- 二、配置清单

- 1、注射泵主机  1台

- 2、标配紧固夹  1个

- 3、车载支架    1个