**颅内压监护仪参数**

1. **技术参数**

▲1、显示屏：中文界面显示≥7寸液晶屏，屏幕亮度≥6挡可调。

2、控制器：具备按键控制、显示屏触摸控制。

3、具备传感器一键校零功能。

4、压力显示:

4.1、显示精度≤1mmHg或≤0.1kPa。

4.2、显示范围≥（-10～100）mmHg或≥（-1.33～13.33k）Pa

4.3、趋势波形显示平均压力值变化，量程可自动调整

▲4.4、显示时长至少可选30min、60min、2h、4h、 8h、24h

▲4.5、可回顾≥14天压力历史趋势

4.6、压力报警限设置范围≥（-10～100）mmHg或≥（-1.0～13.3）kPa

5、温度显示：

5.1、显示精度≤0.1℃或≤0.2℉

▲5.2、显示范围≥（25～45)℃或≥(77～113)℉

5.3、温度报警限设置范围≥（25～45）℃或≥（77～113）℉

6、报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警，报警音量≥4档可调。

▲7、患者信息：可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中。

▲8、数据存储：可存储≥7个患者连续14天压力/温度趋势数据，数据可导出。导出数据可用提供数据分析软件详细查看每个时间点的压力温度值

9、具备内置电池，续航≥2h。

1. **配置清单**

1 主机1台

2 耦合电缆1根