电子支气管镜参数

一、技术参数

1、电子内窥镜图像处理器

▲1.1、主机分体式设计，主机输出像素分辨率≥3840x2160；

▲1.2、具备激光传输功能；

▲1.3、具有NBI/BLI/CBI/I-scan等窄带光分光染色功能。

▲1.4、具有分屏实时动态显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能；

1.5、具有Hbe血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

1.6、具有自动调光功能,可选择至少包含平均测光、峰值测光和自动测光三种模式；

1.7、具有结构强化，轮廓强化，复合强化功能

1.8、具备≥三色调节，至少包含“R”红色调节，“B”蓝色调节“C”色度调节；

1.9、具有内窥镜自动识别功能，能在屏幕上显示主机，镜体型号等数据；

1.10、具有自平衡功能，能使图像的色彩更接近实际；

1.11、可冻结实时图像，并支持冻结选图。可缓存≥32幅冻结图像，可对已冻结的图像进行回放，并可对回放图像进行“血液强化”、“结构强化”、“轮廓强化”、“复合强化”及“数字放大”图像处理；

1.12、具有数字放大功能，数字放大功能可将内镜图像进行至少包含1.2倍、1.5倍、2倍三档放大；

1.13、具有射频识别功能：能够向射频卡内写入图像处理器配置信息；

▲1.14、主机面板为液晶触摸屏控制，屏幕尺寸≥10英寸，支持人脸识别登陆；兼容电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、十二指肠电子内窥镜、支气管电子内窥镜、鼻咽喉电子内窥镜、光学放大镜等；

2、内窥镜LED冷光源

▲2.1、主机光源为分体机设计，检查灯≥5路LED照明，光源寿命≥10000h，可实现≥4种特殊光观察功能；

2.2、具有应急灯设计；

2.3、主灯照度可调节，至少包含手动和自动调节两种模式，调节级别≥100；

2.4、具备送气功能：至少包含分为低、中、高3级压力开关，气泵压力≥（40-90）KPa；

2.5、具备无线供电技术。

▲2.6、采用无线传输设计，无金属触点

2.7、色温≥（3000-7000）k。

2.8、支持带电热插拔功能。

3、支气管电子内窥镜1：

3.1、采用COMS呈像技术；

3.2、工作长度≥600mm；

3.3、头端部外径：≤4.9mm；

3.4、主软管外径：≤4.9mm；

▲3.5、插入部旋转角度：左≥120°、右≥120°

3.6、景深≥（2-100）mm；

▲3.7、弯曲角度上≥210°、下≥130°

3.8、钳道：≥2.2 mm；

▲3.9具有弯角锁定功能

4、支气管电子内窥镜2：

4.1、采用COMS呈像技术；

4.2、工作长度≥600mm；

4.3、头端部外径：≤5.8mm；

4.4、主软管外径：≤5.8mm；

▲4.5、插入部旋转角度：左≥120°、右≥120°

4.6、景深：≥（2-100）mm；

▲4.7弯曲角度上≥210°、下≥130°

4.8钳道≥3.2mm；

▲4.9具有弯角锁定功能

二、配置清单

1、内窥镜专用台车 1台

2、≥32寸4K医用显示器1台

3、电子内窥镜处理器 1台

4、内窥镜LED冷光源 1台

5、电子支气管内窥镜（检查型） 1根

6、电子支气管内窥镜（治疗型）1根